|  | Sławno, dnia 23.11.2016 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/18-4/2016

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Rękawice I/18/2016)

Pyt 1:

Zamawiający podał konkretną wartość AQL, która jest zgodna z minimalnymi wymogami dla rękawic medycznych zgodnie z 93/42 EEC wynikającymi z normy EN 455. Czy zatem Zamawiający dopuści wskaźnik niższy tj . lepszy od AQL 1,5? Jeśli rękawica spełnia np. AQL 0,65 to tym bardziej spełnia AQL 1,5.

Ad 1: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 2:

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści opakowania papierowo - foliowe (wewnątrz papierowe), tak jak większość wyrobów medycznych, których używa Zamawiający?

Ad 2: Zgodnie z SIWZ

Pyt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tolerancję zgodnie z ISO 23529:2004 (składowa normy EN455-2), gdzie dopuszcza się średnią grubość ścianki +/- 0,02mm?

Ad 3: Wykonawca nie określił, o którą pozycję chodzi.

Pyt 4:

Pakiet nr 1, poz. 1-3

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane

Prosimy o dopuszczenie rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej kat. I spełniające normę EN 374-1 (z wył. 5.3.2), -2?

Ad 4: Zamawiający dopuszcza rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kat. I

Pyt 5:

Pakiet nr 1, poz. 1-3

Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane

Prosimy o dopuszczenie rękawic nieznacznie różniących się grubością tj. 0,11mm.

Ad 5: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6:

Pakiet nr 1, poz. 4-9

Rękawice diagnostyczne winylowe

Prosimy o dopuszczenie rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej kat. I spełniające normę EN 374-1 (z wył. 5.3.2), -2?

Ad 6: Zamawiający dopuszcza rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kat. I

Pyt 7:

Pakiet nr 1, poz. 4-9

Rękawice diagnostyczne winylowe

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości palca 0,06mm.

Ad 7: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 8:

Pakiet nr 1, poz. 4-9

Rękawice diagnostyczne winylowe

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek wykonanych z elastomerow termoplastycznych. Rękawiczki diagnostyczne, bezpudrowe, ochronne-wyrob medyczny.

Kształt uniwersalny, powierzchnia gładka, wykończenie mankietu proste. Długość min. 240 mm. Grubość: na palcu: 0,037mm }0,01mm, na dłoni: 0,037mm }0,01mm, na mankiecie: 0,037mm }0,01mm, AQL = 1,5, siła zrywania po starzeniu: min. 3,6 N, zgodne z normami: EN 455 część 1-4.

Ad 8: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 9:

Pakiet nr 1, poz. 10-13

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej - a Zamawiający miał na myśli rękawice bezpudrowe.

Ad 9: Zamawiający miał na myśli rękawice bezpudrowe.

Pyt 10:

Pakiet nr 1, poz. 10-13

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

Prosimy o odstąpienie od wymogu rękawice polimerowane od strony roboczej.

Ad 10: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 11:

Pakiet nr 1, poz. 10-13

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

Prosimy o dopuszczenie rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej kat. III spełniające normę EN 374-1 (z wył. 5.3.2), -2,-3.

Ad 11: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 12:

Pakiet nr 1, poz. 10-13

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe

Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL ≤ 1,5- informacja naniesiona fabrycznie na opakowaniu.

Ad 12: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 13:

Pakiet 1 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o grubości na palcu 0,10 +/-0,02mm, dłoni 0,10+/-0,02mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Ad 13: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 14:

Pakiet 1 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane zgodne z normą  EN 374 -1 (z wył. pkt 5.2.3), 2?

Ad 14: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 15:

Pakiet 1 poz.5-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe zgodne z normą EN 455 a odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 374-3, oraz ASTM F1671. Pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Ad 15: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 16:

Pakiet 1 poz.5-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe  z rolowanym mankietem o grubości na palcu 0,07mm (±0,03mm)?

Ad 16: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 17:

Pakiet 1 poz.10-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bezpudrowe spełniające pozostałe parametry?

Ad 17: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 18:

Pakiet 1 poz.10-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem o grubości na palcu 0,08mm (±0,02mm)?

Ad 18: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 19:

Pakiet 1 poz.10-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem o grubości na palcu 0,08mm (±0,01mm)?

Ad 19: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 20:

Pakiet 1 poz.10-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL = 1,5?

Ad 20: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 21:

Pakiet 2 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na  palcu 0,32mm (±0,02mm) oraz dłoni 0,28mm (±0,02mm)?

Ad 21: Zamawiający dopuści rękawice o grubości na  palcu 0,32mm bez dolnego odchylenia.

Pyt 22:

Pakiet 2 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszym poziomie AQL = 0,65?

Ad 22: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 23:

Pakiet 2 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane zbiorcze a’40par?

Ad 23: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 24:

Pakiet 2 poz.4-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe  o długości 280-300mm           w zależności od rozmiaru, składane na pół; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Ad 24: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 25:

Pakiet 2 poz.10-15

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lekko pudrowane nie zawierające wewnętrznej warstwy polimerowej oraz chlorowanej?

Ad 25: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 26:

Pakiet 2 poz.10-15

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lekko pudrowane o grubości na palcu oraz dłoni 0,21mm (±0,02mm) o długości 270-300mm w zależności od rozmiaru?

Ad 26: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 27:

dotyczy siwz część VI. Pkt.5 odnośnik 3) c)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce karty danych technicznych gotowego wyrobu raportu z badania dla gotowego wyrobu będącego wyrobem medycznym, przeprowadzonych przez Producenta na zgodność z normą EN 455?

Ad 27: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 28:

Pakiet nr 1 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych pudrowanych będących wyrobem medycznym oraz środkiem ochrony indywidualnej kategorii I?

Ad 28: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 29:

Pakiet nr 1 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych pudrowanych będących wyrobem medycznym oraz środkiem ochrony indywidualnej kategorii I, przebadanych na substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3, m.in. na 1 substancję z załącznika A EN 374-1, np. 40% wodorotlenek sodu. Nadmieniamy, iż najczęściej stosowaną w warunkach szpitalnych substancją chemiczną jest 40% wodorotlenek sodu.

Ad 29: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 30:

Pakiet nr 1 poz.4-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości na palcu 0,10mm-0,11mm. Zaoferowane przez nas rękawice posiadają bardzo dobre walory użytkowe, są nieznacznie grubsze niż wymagania, przy czym grubość ta nie powoduje zmniejszenia wrażliwości dotykowej, zapewniając komfort bezpieczeństwa i pracy. W warunkach szpitalnych właściwości te mają bardzo praktyczne zastosowanie.

Ad 30: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 31:

Pakiet nr 1 poz.10-13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych jak w formularzu asortymentowo-cenowym. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w szczegółowym opisie w wymaganiach, gdzie widnieje zapis „pudrowane”.

Ad 31: Zaszła omyłka, Zamawiający miał na myśli rękawice nitrylowe bezpudrowe.

Pyt 32:

Pakiet nr 2 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w szczegółowym opisie w wymaganiach, gdzie widnieje zapis możliwość noszenia na lewej i prawej dłoni, natomiast rękawice chirurgiczne muszą być o anatomicznym kształcie zróżnicowane na prawa i lewą dłoń.

Ad 32: Zaszła omyłka, Zamawiającemu chodziło o oznaczenie prawej i lewej dłoni oraz rozmiaru rękawicy.

Pyt 33:

Pakiet nr 2 poz.4-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową bez chlorowania?

Ad 33: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 34:

Pakiet nr 2 poz.4-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych bezpudrowych pakowanych podwójnie tj.: opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, nie składane na pół?

Ad 34: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 35:

Pakiet nr 2 poz.4-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych bezpudrowych z wyraźnym oznaczeniem rękawicy prawa lewa na opakowaniu wewnętrznym w którym jest umieszczona rękawic oraz wytłoczony rozmiar bezpośrednio na rękawicy?

Ad 35: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 36:

Pakiet nr 2 poz.10-15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych pudrowanych bez wewnętrznej warstwy polimerowej i bez chlorowania?

Ad 36: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 37:

Pakiet nr 2 poz.10-15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych pudrowanych pakowanych podwójnie tj.: opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, nie składane na pół?

Ad 37: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 38:

Pakiet nr 2 poz.10-15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych pudrowanych z wyraźnym oznaczeniem rękawicy prawa lewa na opakowaniu wewnętrznym w którym jest umieszczona rękawic oraz wytłoczony rozmiar bezpośrednio na rękawicy?

Ad 38: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 39:

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-3.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dopuszczenia do kontaktu z żywnością?

Ad 39: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 40:

Dot. Pakietu nr 1, poz. 4-9.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3?

Ad 40: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 41:

Dot. Pakietu nr 1, poz. 4-9.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671?

Ad 41: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 42:

Dot. Pakietu nr 1, poz. 4-9.

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości palca 0,06 mm?

Ad 42: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 43:

Dot. Pakietu nr 1, poz. 10-13.

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o AQL 1,5?

Ad 43: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 44:

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad 44: Tak

Pyt 45:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w art. 3 pkt 12, że zakaz nieblokowania dostaw obowiązuje w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie nie przekracza 60 dni.

Ad 45: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 46:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Ad 46: Zamawiający odstępuje.

Pyt 47:

Czy Zamawiający zgadza się aby we wzorze umowy została dopisana fraza o następującej (lub podobnej) treści: „lub w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższej frazy nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie    będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Ad 47: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 48:

zadanie 2:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje nr 1,2 oraz 3? Pozwoli nam to na złożenie bardzo korzystnej jakościowo i ekonomicznie oferty na pozostały asortyment tego pakietu.

Ad 48: Tak, Zamawiający dokona zmian w Pakietach.

Pyt 49:

Pakiet 1. Poz.1-3

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości min. 0,10mm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Ad 49: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 50:

Pakiet 1 Poz.4-6, 10-13

Prosimy o dopuszczenie rękawic bez zawartości pudru. Pragniemy podkreślić że puder jest czynnikiem  wywołującym alergie na skórze dłoni personelu.

Ad 50: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 51:

Pakiet 1 Poz. 10-13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych, cienkich, o poziomie oznaczonym jako AQL <1,5 - informacja na opakowaniu wraz ze stosownym piktogramem szczelności dla mikroorganizmów oraz z informacją na opakowaniu o poziomie kontroli jakości G1 zgodnym z wymaganiami EN 455-1 AQL 1,5, mikroteksturowane na całości lub na końcach palców, grubość na palcach min. 0,1 mm z tolerancją +/- 0,02 mm, dłoń 0,07 mm, zgodność z normą EN 455 potwierdzona na opakowaniu, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – 3 lub alternatywną – min 10 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 33% formaliny i 70% izopropanol z czasem przenikania 22 min, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL. Opakowanie oznakowane numerem serii, datą ważności, nr katalogowym producenta i co najmniej 5 substancji z poziomami ochrony.  Opakowanie 100 szt.

Ad 51: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 52:

Pakiet 2 Poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej, wewnątrz polimerowane i silikonowane. Mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami,  o średniej grubości na pojedynczej ścianie palca min. 0,32 mm, dłoń i mankiet ≥ 0,21 mm, w opakowaniu foliowym, pakowanych a’40 par.

Ad 52: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 53:

Pakiet 2 Poz. 4-9

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką polimerową ułatwiającą zakładanie z fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, iż każde dostarczane opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką?

Ad 53: Zgodnie z SIWZ

Pyt 54:

Pakiet 2 Poz. 4-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 265-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o grubości na palcu 0,21± 0,1 mm, dłoni 0,18 ± 0,1 mm.

Ad 54: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 55:

Pakiet 2 Poz. 4-9

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Ad 55: Zamawiający nie określa wymagań co do sterylizacji.

Pyt 56:

Pakiet 2 Poz. 4-9

Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?

Ad 56: Zgodnie z SIWZ

Pyt 57:

Pakiet 2 Poz. 4-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 279 mm, o grubości na dłoni 0,18 ± 0,1 mm.

Ad 57: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt 58:

Pakiet 2 Poz. 10-15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej min. 260 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o grubości na palcu 0,21 ± 0,1 mm, na dłoni 0,17 mm..

Ad 58: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 59:

Pakiet 2 Poz. 10-15

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Ad 59: Zamawiający nie określa wymagań co do sterylizacji.

Pyt 60:

Pakiet 2 Poz. 10-15

Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?

Ad 60: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 61:

Pakiet 2 Poz. 10-15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 279 mm, o grubości na palcu 0,21 ± 0,1 mm, na dłoni 0,17 mm.

Ad 61: Nie, zgodnie z SIWZ.

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający dokonał stosownych zmian                    w Formularzach asortymentowo-cenowych. Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed opublikowaniem odpowiedzi na pytania zobligowani są do dostarczenia poprawionych Pakietów do dnia otwarcia ofert.