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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Dostawa zamkniętego systemu pobrań krwi 

                Nr postępowania: Zamknięty system pobrań krwi/36/2012

Pytania dotyczące ogólnych warunków umowy
Pytanie Nr 1. – Dotyczy & 6 ust. 3 – Czy zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca 
             ma załatwić reklamację na termin  realny tj.


            - dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia reklamacji to 5 dni robocze  

od chwili jej  otrzymania

            - dla reklamacji jakościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 

                             7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru

Ad. 1 – zgodnie ze SIWZ
Pytanie Nr 2. – Dotyczy & 5 ust. 5 – Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez 

                           Wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w 
                           przetargu czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający 
                           zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana 
                           wartość umowy nie może być większa niż 

                           20% wartości umowy”
Ad. 2 . zgodnie ze SIWZ

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
Pytanie Nr 3. – Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy 

                           Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane 

                           w formularzu cenowym, mianowicie pozycje 1, 2, 3, 4, 6, i 10 pakowane po 100 szt.?

Ad. 3. – TAK
Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii 

                            pakowanych po 25 sztuk co stanowi skuteczne zabezpieczenie przed parowaniem 

                            odczynnika?
Ad.  4. – TAK
Pytanie Nr 5 poz. 6. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i 

                                       wartości osobno dla probówek i osobno dla rurek? Prośbę motywujemy tym, iż 

                                       w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i rurka stanowią 

                                       odrębne pozycje asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny 

                                       sprzedaży. Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą 

                                       kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako 

                                       zestaw produktów.

Ad. 5. – TAK
Pytanie Nr 6. Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie probówki do oznaczania 
                                        poziomu glukozy z fluorkiem sodu i heparyny sodowej? Unikalna kombinacja 

                                        fluorku sodu i heparyny sodowej jako koagulantu, w porównaniu ze 

                                        zwyczajową  mieszaniną fluorku sodu i EDTA zapewnia o wiele lepszą 

                                        preparację krwi do badań w tym praktycznie wyeliminowanie mikroskrzepów, 

                                        skutecznie wstrzymuje proces glikolizy i utrzymuje stabilny poziom glukozy we 

                                         krwi przez okres potrzebny do przeprowadzenia badania.
Ad. 6. – NIE
Pytanie Nr 7. – Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści probówkę o objętości 1 ml z EDTAK3 przy 

                           zachowaniu wymaganych  wymiarów?

Ad. 7. – NIE
Pytanie Nr 8. – Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści probówki do OB. z cytrynianem 3,2%?

                            Zgodnie z WHO i NCCLS dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować 

                            się pomiędzy 3,2% i 3,8% przy jednej objętości mieszaniny cytrynianu do czterech 

                            objętości krwi  rekomendowanych do badania szybkości opadania krwi.

Ad. 8. – TAK
Pytanie Nr 9. -  Czy Zamawiający w poz. 6 zgodzi się na wycenę probówki do OB. i pipety do OB 

                            oddzielnie? Pipety i probówki są inaczej pakowane i trudno jest  wycenić pozycje w 

                            takiej formie. Wnosimy o dopuszczenie wyceny osobno z uwzględnieniem 

                            przeliczenia ilości pipet do probówek.

Ad. 9 – TAK
Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pipety do OB. , gdzie odczyt jest w skali 

                            0-170?

Ad. 10. – TAK
Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści igły motylkowe w rozmiarze 0,6 oraz 0,8 

                             dedykowane do pracy w systemie zamkniętym, a więc wyposażone w adapter typu 

                             luer?
Ad. 11. – TAK
Dotyczy  poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie probówek po 100 szt. w jednym 

                             opakowaniu wraz z przeliczeniem opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego?

Ad. 12. – TAK
Poz. 10.
Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie oprawek po 250 szt. w jednym 

                              opakowaniu wraz z przeliczeniem opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego?

Ad. 13. – TAK
Poz. 6.
Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę rurek do OB. ze względu na inny numer 

                             katalogowy i cenę produktu niż probówki do OB.?

Ad. 14. – TAK
Poz. 4.
Pytanie Nr 15. – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek do morfologii o poj. 1-2ml?

Ad. 15. – zgodnie ze SIWZ
