|  | Sławno, dnia 12.03.2018 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/8-7/2018

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Sprzęt urologiczny I/8/2018)

Pyt 1:

Zwracamy się prośbą o wyłączenie z części „sprzęt urologiczny” Pozycji nr 18. – Uroflowmetr wagowy - do osobnego Zadania, w celu złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo oraz cenowo.

Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2:

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju programu operacyjnego komputera PC, na którym miałoby zostać zainstalowane oprogramowanie uroflowmetru?

Ad 2: WINDOWS 7

Pyt 3:

Czy Zamawiający oczekuje uroflowmetru z zakresem pomiarowym objętości w zakresie             0-1200 ml, z dokładnością pomiaru +/-2% oraz częstotliwością próbkowania 20Hz?

Ad 3: Zamawiający oczekuje uroflometru z zakresem pomiarowym objętości                     1200-4000 ml oraz z częstotliwością próbkowania 20Hz

Pyt 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki giętkie o zakresie długości 360-380mm? Różne typy kleszczyków mają odmienne długości co wynika z faktu różnic               w długościach bransz. Nie zmienia to wartości użytkowych ani jakościowych sprzętu.

Ad 4: Zamawiający dopuszcza

Pyt 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania litotryptor mechaniczny przystosowany do optyki 0°?

Ad 5: Nie, optyka 70o

Pyt 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz na dwie optyki o wymiarach 450x80x46 mm dedykowany do optyk urologicznych?

Ad 6: Nie, +/- 2% do podanych wymiarów

Pyt 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mostek z jednym oraz z dwoma kanałami kompatybilny z zaoferowanymi płaszczami resektoskopu?

Ad 7: Nie, mostki kompatybilne z posiadanym płaszczem typu cystoskop SHENDA

Pyt 8:

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania resektoskopu wyposażonego w plastikowe kraniki montowane na klik umożliwiającego wymianę ich przez personel medyczny                        w warunkach sterylnych bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi?

Ad 8: Nie, zgodnie z SIWZ

Pyt 9:

Zwracamy się prośbą o wyłączenie z części „sprzęt urologiczny” Pozycji nr 7 – 17  – resektoskop monopolarny - do osobnego Zadania, w celu złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo oraz cenowo.

Ad 9: Zgodnie z SIWZ