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SP……./ZP/382-I/9-5/2018             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa sterylizatora parowego I/9/2018)
Pyt 1: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie posiadające pełny płaszcz grzewczy zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze bez powstawania zjawiska zimnych stref, co za tym idzie pewność, że proces przebiegł prawidłowo? Uzasadnienie: ogrzewanie punktowe w przypadku płaszcza żebrowanego niesie za sobą ryzyko                           i konieczność okresowej walidacji i badania rozkładu temperatury zatem pełny płaszcz jest rozwiązaniem korzystniejszym dla eksploatującego.
Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2: 
Czy Zamawiający wymaga, aby wewnętrzna powierzchnia komory oraz drzwi była wypolerowana w standardzie 0,2 Ra, co skutkuje lepszym utrzymywaniem oraz rozkładem ciepła w komorze, jak również ma istotny wpływ na czyszczenie komory?
Ad 2: Zgodnie z SIWZ

Pyt 3: 
Czy Zamawiający wymaga, aby komora sterylizatora nie posiadała systemu szyn, które utrudniają utrzymanie czystości komory?
Ad 3: Zgodnie z SIWZ

Pyt 4: 
Czy Zamawiający wymaga, aby grzałki wytwornicy pary dostarczanego sterylizatora były wykonane ze stopu INCOLOY charakteryzującego się bardzo wysoką odpornością                     na korozję?
Ad 4: Zgodnie z SIWZ

Pyt 5: 
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie zawory pneumatyczne urządzenia były wykonane ze stali nierdzewnej?
Ad 5: Zamawiający dopuszcza

Pyt 6: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z wyświetlaczem o przekątnej min. 7 cali                    po stronie załadowczej? Wielkość ekranu nie ma żadnego wpływu na pracę urządzenia.  
Ad 6: Zgodnie z SIWZ


Pyt 7: 
Czy zamawiający wymaga aby ekran sterowania był z boku komory na ergonomicznej wysokości? Uzasadnienie: Ekran nad komorą powoduje utrudnienia w dostępie dla osób              z niższym wzrostem oraz przy otwieraniu drzwi para z komory powoduje zaparowanie ekranu i podwyższone narażenie na uszkodzenia.
Ad 7: Zamawiający dopuszcza

Pyt 8: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie posiadające po stronie wyładowczej diody sygnalizacyjne zamiast wyświetlacza? 
Ad 8: Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie zamawiający modyfikuje pkt. 24 opisu wymaganych parametrów technicznych na następujący:
po stronie wyładowczej pełno kolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 5 cali, z  przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim/

Pyt 9: 
Prosimy o rezygnację z punktacji punktu nr 25 Wymaganych Parametrów i zastąpienie wymiarem minimum 58 mm jaką mają standardowe drukarki tego typu urządzeń oraz dodanie wymagania aby papier do drukarki był trwały nie termiczny, który zanika po kilku miesiącach. Szerokość papieru nie ma żadnego znaczenia dla pracy urządzenia. Archiwizacja parametrów procesu w większości nowoczesnych rozwiązań jest archiwizacją elektroniczną dzięki czemu po transferze danych na komputer PC istnieje możliwość wydruku tych parametrów na dowolnej, niezależnej od sterylizatora drukarce w formacie np. A4.
Ad 9: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pyt 10: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach maksymalnych 1450 x 1900 x 1350 mm (S x W x G)? Uzasadnienie: Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie ma podstaw do ograniczenia wymiarów urządzenia do podanych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej przy założeniu że oferowane urządzenie posiada dostęp serwisowy tylko od przodu.
Ad 10: Zamawiający dopuszcza

Pyt 11: 
Dotyczy punktu 43 Wymaganych Parametrów: „listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy dwóch sterylizatorów ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI)”. Jakie dwa sterylizatory ma na myśli Zamawiający? 
Ad 11: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Jednocześnie informuje, że wymaga wykonania zabudowy ze stali kwasoodpornej gatunku nie gorszego niż 0H18N9 (304 wg AISI) do sterylizatora będącego przedmiotem zamówienia.

Pyt 12: 
Dotyczy pozycji „Warunki serwisu pogwarancyjnego dla sterylizatorów i myjni”. Czy przedmiotem dostawy ma być również myjnia?
Ad 12: Nie. Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający specyfikuje warunki gwarancyjne dla oferowanego sterylizatora. 


Pyt 13: 
Czy Zamawiający w ramach dostawy urządzenia wymaga również dostarczenia Stacji Uzdatniania Wody produkującej wodę demineralizowaną na potrzeby sterylizatora?
Ad 13: Zgodnie z SIWZ

Pyt 14: 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system zdalnej diagnozy?
Ad 14: Zgodnie z SIWZ

Pyt 15: 
Czy zamawiający w pkt 38 ma namyśli automatyczny zapis na dowolny rodzaj pamięci bezpośrednio ze sterownika bez użycia dodatkowego oprogramowania i komputera PC?
Ad 15: Zgodnie z SIWZ

Pyt 16: 
Ze względu na wymóg podany w punkcie 12 Wymaganych Parametrów – zawory z napędem pneumatycznym, czy Zamawiający w ramach dostawy urządzenia wymaga również dostarczenia sprężarki na potrzeby sterylizatora?
Ad 16: Zgodnie z SIWZ

Pyt 17: 
Czy Zamawiający w ramach dostawy urządzenia wymaga również dostarczenia wózka wsadowego do komory sterylizatora oraz wózków transportowych – załadowczego                          i rozładowczego?
Ad 17: Zamawiający nie wymaga powyższego. Wymaga natomiast dostarczenia systemu, umożliwiającego ręczny załadunek i rozładunek koszy sterylizacyjnych                  z wsadem na dwóch poziomach wewnątrz komory.

Pyt 18: 
Ze względu na ograniczenia pomieszczenia stwierdzone podczas wizji lokalnej,                        czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach dostawy urządzenia odłączył, przeniósł w inne miejsce oraz zainstalował ponownie sterylizator SMS posiadany przez Zamawiającego?
Ad 18: Zamawiający nie wymaga.

Pyt 19: 
Prosimy o potwierdzenie, że demontaż oraz usunięcie wolnostojącej wytwornicy pary Chirana, sterylizatora Chirana oraz przeprowadzenie wszelkich prac związanych                          z dostosowaniem pomieszczenia do wymogów instalacyjnych dostarczanego urządzenia (przeprowadzenie i przygotowanie instalacji sanitarnych, elektrycznych będzie leżało                    po stronie Zamawiającego.
Ad 19: Zamawiający potwierdza.

Pyt 20: 
Czy zamawiający dopuści jako spełnienie wymagania odnośnie autoryzacji serwisu przedstawienie potwierdzenia autoryzacji dla wykonawcy wraz z oświadczeniem o ilości serwisantów w dyspozycji nie na etacie. Uzasadnienie: Najczęstszą formą współpracy                 z inżynierami serwisowymi jest samo zatrudnienie, czyli działalność gospodarcza                      a współpraca z dostawcą odbywa się na zasadzie umowy zlecenia lub po prostu zlecenia-zamówienia.
Ad 20: Zgodnie z SIWZ
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