|  | Sławno, dnia 30.03.2018 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/9-5.1/2018

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa sterylizatora parowego I/9/2018)

Pyt 1:

Dot. poz. 5- Czy Zamawiający dopuści  sterylizator z płaszczem pełnym umożliwiającym dokonanie inspekcji spawów przez UDT. ?

Uzasadnienie: konstrukcja płaszcza pełnego jest rozwiązaniem równoważnym                               i nowoczesnym powalającym na szybsze niż w przypadku płaszcza żebrowanego nagrzewanie komory sterylizatora. Zastosowana technologia spawania kołowego powoduje usztywnienie konstrukcji pałasza i komory.

Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2:

Dot. poz. 6- Czy Zamawiający nie popełnił błędu przyznając wyższą punktację                           dla pojedynczego zaworu bezpieczeństwa? Stosowanie pojedynczego zaworu bezpieczeństwa jest rozwiązaniem gorszym, ponieważ w sterylizatorze płaszcz, komora i wytwornica są traktowane jako oddzielne zbiorniki ciśnieniowe i co za tym idzie powinny być zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Ad 2: Zamawiający nie popełnił błędu – zgodnie z SIWZ.

Pyt 3:

Dot. poz. 23- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem po stronie załadowczej                   o przekątnej 5,7" prezentującym wymagane przez Zamawiającego parametry?

Ad 3: Zgodnie z SIWZ

Pyt 4:

Dot. poz. 24- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem po stronie wyładowczej                 o przekątnej 5,7" prezentującym wymagane przez Zamawiającego parametry?

Ad 4: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt 5:

Dot. poz. 41- Czy Zamawiający dopuści moc urządzenia większą o 2,5 kW?

Ad 5: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 6:

Dot. poz. 42- Czy Zamawiający dopuści urządzenie szersze o 10 cm?

Ad 6: Zamawiający dopuszcza powyższe.