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SP……./ZP/382-I/9-5.1/2018             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa sterylizatora parowego I/9/2018)
Pyt 1: 
Dot. poz. 5- Czy Zamawiający dopuści  sterylizator z płaszczem pełnym umożliwiającym dokonanie inspekcji spawów przez UDT. ?
Uzasadnienie: konstrukcja płaszcza pełnego jest rozwiązaniem równoważnym                               i nowoczesnym powalającym na szybsze niż w przypadku płaszcza żebrowanego nagrzewanie komory sterylizatora. Zastosowana technologia spawania kołowego powoduje usztywnienie konstrukcji pałasza i komory.
Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2: 
Dot. poz. 6- Czy Zamawiający nie popełnił błędu przyznając wyższą punktację                           dla pojedynczego zaworu bezpieczeństwa? Stosowanie pojedynczego zaworu bezpieczeństwa jest rozwiązaniem gorszym, ponieważ w sterylizatorze płaszcz, komora i wytwornica są traktowane jako oddzielne zbiorniki ciśnieniowe i co za tym idzie powinny być zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
[bookmark: _GoBack]Ad 2: Zamawiający nie popełnił błędu – zgodnie z SIWZ.

Pyt 3: 
Dot. poz. 23- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem po stronie załadowczej                   o przekątnej 5,7" prezentującym wymagane przez Zamawiającego parametry?
Ad 3: Zgodnie z SIWZ

Pyt 4: 
Dot. poz. 24- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem po stronie wyładowczej                 o przekątnej 5,7" prezentującym wymagane przez Zamawiającego parametry?
Ad 4: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt 5: 
Dot. poz. 41- Czy Zamawiający dopuści moc urządzenia większą o 2,5 kW?
Ad 5: Zgodnie z SIWZ.

Pyt 6: 
Dot. poz. 42- Czy Zamawiający dopuści urządzenie szersze o 10 cm?
Ad 6: Zamawiający dopuszcza powyższe.
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