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SP……./ZP/382-I/9-5.2/2018             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa sterylizatora parowego I/9/2018)
Pyt 1: 
Dot. Terminu wykonania zamówienia:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania, poprzez wydłużenie tego terminu np. w sytuacji przedłużającego się terminu zawarcia umowy lub z powodu niemożności wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego? 
Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2: 
Dot. Terminu wykonania zamówienia:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy? Podany dokładny termin powoduje,                       że w przypadku dłuższego okresu ocen ofert termin na wykonanie może być bardzo krótki           co uniemożliwi zawarcie ważnej umowy.
Ad 2: Zgodnie z SIWZ

Pyt 3: 
Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z serwisowaniem z jednego boku urządzenia?
Uzasadnienie: Z uzyskanych informacji wynika, że nie ma ograniczeń architektonicznych dotyczących dostępu do urządzenia. Dodatkowo nawet w przypadku urządzeń, które mogą być zainstalowane bezpośrednio obok siebie istnieje konieczność i wysuwania podczas okresowego badania przez Urząd Dozoru Technicznego.
Ad 3: Zgodnie z SIWZ

Pyt 4: 
Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pkt 9 tabeli: Uszczelki dociskane parą wodną wymagają dużo częściej wymiany                           w porównaniu do odpowiedników dociskanych sprężonym powietrzem, a co za tym idzie są droższe w eksploatacji. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem ?
Ad 4: Zgodnie z SIWZ




Pyt 5: 
Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pkt 18 tabeli: Nowoczesne systemy odgazowania wody demineralizowanej zasilającej wytwornice pary nie wymagają jej podgrzewania w zbiorniku zasilającym. W związku z tym czy Zamawiający dopuści wbudowaną w obrys sterylizatora elektryczną własną wytwornicę pary, zasilaną wodą demineralizowaną z wbudowanym systemem jej odgazowywania poza zbiornikiem zasilającym wytwornicę pary, nie wymagającym podgrzewania?
Ad 5: Zgodnie z SIWZ

Pyt 6: 
Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pkt 35 tabeli: Czy Zamawiający dopuści program diagnostyczny zawierający podgląd pracy podzespołów ze stanem pracy poszczególnych podzespołów sygnalizowanym zmianą koloru lub opisem ? Schemat instalacji wewnętrznej nie znajduje zastosowania w użytkowaniu sterylizatora i taki wymóg ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji.
Ad 6: Zgodnie z SIWZ

Pyt 7: 
Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pkt 38 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterownik posiadający zewnętrzną pamięć                       z automatyczną archiwizacją wszystkich raportów i wykresów procesu z możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze klasy PC, zapisu poprzez port USB na zewnętrznym nośniku pamięci i wydruku na drukarce zewnętrznej ?
Ad 7: Zgodnie z SIWZ

Pyt 8: 
Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pkt 41 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane energią elektryczną o mocy           nie przekraczającej 53 kW ?
Ad 8: Zgodnie z SIWZ

Pyt 9: 
Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pkt 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych łącznie                z wbudowaną wytwornicą pary maksymalnie 1150 x 1350 x 2000 mm ?
Ad 9: Zamawiający dopuszcza

Pyt 10: 
Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pkt. 44-47 tabeli: Czy Zamawiający wymaga jedynie dostarczenia samych koszy załadowczych bez wózków wsadowych oraz bez wózków transportowych                                 za-/wyładowczych?
[bookmark: _GoBack]Ad 10: Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostarczenia wózków wsadowych oraz transportowych. Wymaga, jednak dostarczenia systemu umożliwiającego ręczny załadunek koszy do komory.
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