|  | Sławno, dnia 04.04.2018 r. |
| --- | --- |

SP……./ZP/382-I/9-5.2/2018

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa sterylizatora parowego I/9/2018)

Pyt 1:

Dot. Terminu wykonania zamówienia:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania, poprzez wydłużenie tego terminu np. w sytuacji przedłużającego się terminu zawarcia umowy lub z powodu niemożności wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?

Ad 1: Zgodnie z SIWZ

Pyt 2:

Dot. Terminu wykonania zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy? Podany dokładny termin powoduje,                       że w przypadku dłuższego okresu ocen ofert termin na wykonanie może być bardzo krótki           co uniemożliwi zawarcie ważnej umowy.

Ad 2: Zgodnie z SIWZ

Pyt 3:

Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Pkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z serwisowaniem z jednego boku urządzenia?

Uzasadnienie: Z uzyskanych informacji wynika, że nie ma ograniczeń architektonicznych dotyczących dostępu do urządzenia. Dodatkowo nawet w przypadku urządzeń, które mogą być zainstalowane bezpośrednio obok siebie istnieje konieczność i wysuwania podczas okresowego badania przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ad 3: Zgodnie z SIWZ

Pyt 4:

Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Pkt 9 tabeli: Uszczelki dociskane parą wodną wymagają dużo częściej wymiany                           w porównaniu do odpowiedników dociskanych sprężonym powietrzem, a co za tym idzie są droższe w eksploatacji. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem ?

Ad 4: Zgodnie z SIWZ

Pyt 5:

Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Pkt 18 tabeli: Nowoczesne systemy odgazowania wody demineralizowanej zasilającej wytwornice pary nie wymagają jej podgrzewania w zbiorniku zasilającym. W związku z tym czy Zamawiający dopuści wbudowaną w obrys sterylizatora elektryczną własną wytwornicę pary, zasilaną wodą demineralizowaną z wbudowanym systemem jej odgazowywania poza zbiornikiem zasilającym wytwornicę pary, nie wymagającym podgrzewania?

Ad 5: Zgodnie z SIWZ

Pyt 6:

Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Pkt 35 tabeli: Czy Zamawiający dopuści program diagnostyczny zawierający podgląd pracy podzespołów ze stanem pracy poszczególnych podzespołów sygnalizowanym zmianą koloru lub opisem ? Schemat instalacji wewnętrznej nie znajduje zastosowania w użytkowaniu sterylizatora i taki wymóg ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji.

Ad 6: Zgodnie z SIWZ

Pyt 7:

Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Pkt 38 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterownik posiadający zewnętrzną pamięć                       z automatyczną archiwizacją wszystkich raportów i wykresów procesu z możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze klasy PC, zapisu poprzez port USB na zewnętrznym nośniku pamięci i wydruku na drukarce zewnętrznej ?

Ad 7: Zgodnie z SIWZ

Pyt 8:

Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Pkt 41 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane energią elektryczną o mocy           nie przekraczającej 53 kW ?

Ad 8: Zgodnie z SIWZ

Pyt 9:

Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Pkt 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych łącznie                z wbudowaną wytwornicą pary maksymalnie 1150 x 1350 x 2000 mm ?

Ad 9: Zamawiający dopuszcza

Pyt 10:

Dot. Opisu wymaganych parametrów technicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Pkt. 44-47 tabeli: Czy Zamawiający wymaga jedynie dostarczenia samych koszy załadowczych bez wózków wsadowych oraz bez wózków transportowych                                 za-/wyładowczych?

Ad 10: Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostarczenia wózków wsadowych oraz transportowych. Wymaga, jednak dostarczenia systemu umożliwiającego ręczny załadunek koszy do komory.