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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę napędu ortopedycznego z osprzętem

                  i kardiotokografu do monitorowania ciąż pojedynczych
Dotyczy Pakietu Nr 2.
Pytanie Nr 1. Dotyczy punktu 3 SIWZ

Zakres pomiaru minimum 50-240 BPM. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf, w którym zakres pomiaru wartość FHR wynosi 50-210 BPM?

Ad. 1 – TAK
Pytanie Nr 2. Dotyczy punktu 5 SIWZ

Częstotliwość głowicy Cardio 2MHz. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf w którym częstotliwość pracy głowicy Cardio wynosi 1MHz?

Ad. 2. – NIE

Pytanie Nr 3. Dotyczy punktu 8 SIWZ

Zakres pomiaru TOCO-99 jednostek. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf w którym zakres pomiaru TOCO wynosi 0-100 jednostek?

Ad. 3. – TAK

Pytanie Nr 4. Dotyczy punktu 12 SIWZ

Wyświetlacz LED. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z kolorowym wyświetlaczem LCD TFT?

Ad. 4. - NIE
