


									Sławno, dn. 10.04.2019 r. 


Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu: Dzierżawa analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych nr sprawy: ZP/13/2019

Pytanie 1 
Pakiet nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, w którym barwa określana jest automatycznie a jej manualne wprowadzania do wyniku pacjenta wykonuje się z pozycji Laboratoryjnego Systemu Informatycznego?
Odpowiedź: Zgodnie SIWZ. Wymaganie dotyczy analizatora, a nie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, w którym wybór klarowności moczu wykonywany jest z pozycji Laboratoryjnego Systemu Informatycznego? 
Odpowiedź: Zgodnie SIWZ. Wymaganie dotyczy analizatora, a nie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków o czułości dla glukozy                   50 mg/dl?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ


Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z ekranem ciekłokrystalicznym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z ciekłokrystalicznym ekranem dotykowym.

Pytanie 5 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Wymagane parametry techniczne analizatora , Pakiet 14
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Wymagane parametry techniczne analizatora hematologicznego, Pakiet 14 , pkt 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie, zainstalowanie analizatora  
i przeszkolenie personelu laboratorium (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu maksymalnie 8 tygodni od chwili podpisania umowy?
 Jeżeli tak, to prosimy również o odpowiednią modyfikację Załącznika nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) w §4 ust.2.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikowany zostanie Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) w §4 ust.2


Pytanie 7 
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Wymagane parametry techniczne analizatora hematologicznego, Pakiet 14 pkt 25
Prosimy o wykreślenie z punktu nr 25 zapisu „W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 48 godz. dostawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt analizator o nie gorszych parametrach na czas naprawy” lub wyrażenie zgody na przedłożenie oferty niezapewniającej dostarczenia aparatu zastępczego w razie awarii.
Zapewnienie dostarczenia, instalacji, wpięcia do systemu LIS i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi zastępczego aparatu z przyczyn logistycznych jest niemożliwe do określenia w czasie oraz oszacowania przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie oferty niezapewniającej dostarczenie zastępczego analizatora hematologicznego na czas naprawy.

Pytanie 8 
Pakiet 7
Dot. poz. 1 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na kapilary o identycznych wymiarach, lecz o pojemności określonej przez producenta na 98 ul?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 9 
Pakiet 7
Dot. poz. 10 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zestaw w postaci pudełka z rurkami oraz dołączonego opakowania- torby foliowej z probówkami? Całość produktu będzie oczywiście w kartonie zewnętrznym schowana.
Odpowiedź: W pozycji 10 Zamawiający wymaga probówek do koagulologii, które nie wymagają rurek.

Pytanie 10 
Pakiet 7
Dot. poz. 11 Czy Zamawiajacy zgodzi sie aby inny producent widniał na opakowaniu rurek, a inny na opakowaniu probówek? Dla Zamawiającego nie ma znaczenia pochodzenie produktu, a jego funkcjonalność i kompatybilność zapewniająca prawidłowe wyniki badań. Wymóg jednego producenta możnaby zrozumieć w przypadku zamkniętego systemu pobierania krwi, tutaj jednak Zamawiający nie oczekuje produktów w systemie zamkniętym, dlatego prosimy o zgodę na różnych producentów rurek i probówek.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11 
Pakiet 7
Dot. poz. 13 Czy Zamawiajcy zgodzi się na probówki do oznaczania OB, z kapilarą na 150 µl krwi?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 12
Pakiet 7
Dot. poz. 14 Czy Zamawiający zgodzi się na probówkę do wirowania moczu o pojemności12 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Pytanie 13 
Pakiet 7
Dot. poz. 15 Czy Zamawiający zgodzi się na probówkę o pojemności 4 ml?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 14 
Pakiet 7
Dot. poz. 15 Jesli Zamawiający nie zgadza sie na powyższe, czy dopuści probówkę o poj. 5 ml, 13x75 mm?
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na powyższe, dlatego nie dopuszcza probówki
 o poj. 5 ml, 13 x 75 mm

Pytanie 15 
Pakiet 7
Pytanie do wymagań pod tabelą: Czy Zamawiający zgodzi się skrócić termin ważności kapilar do 12 mcy? Nie jest racjonalne magazynowanie towaru przez Zamawiającego przez okres 24 mcy, czyli przez cały okres na jaki przewidziana jest umowa. Lepszym rozwiązaniem jest zamawianie na bieżąco produktu u wykonawcy, który zawsze na stanie magazynowym posiada „świeży“ towar.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności kapilar
 do minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie 16
Dotyczy SIWZ, Zał. Nr 3 – Projekt umowy:
§3 ust. 8:
Prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.
Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, co oznacza, że cena jednostkowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną ilość mniejszą.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17
§3 ust. 13:
Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.
Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18
§4 ust. 11 pkt 8):
Uprzejmie prosimy o zastąpienie skrótu „BHP” słowem „obsługi”. 
Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi sprzętu, która zawiera wszelkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Kwestia BHP jest uregulowana przez inny obszar prawny.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19
§4 ust. 12:
Uprzejmie prosimy o zastąpienie zdania „Po zakończeniu trwania umowy” zdaniem: „Przez okres trwania umowy”.
Umowa dzierżawy/najmu nie przenosi na Zamawiającego własności przedmiotu umowy. Zobowiązanie ubezpieczenia czy koszty naprawy (serwisu) leżą po stronie właściciela rzeczy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20
§5 ust. 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?
Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21
§7 ust. 2, 3, 4:
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:
„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22
Dotyczy SIWZ, Zał. Nr 3 – Projekt umowy:
Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dołączy do umowy - umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Pytanie 23
Dotyczy wzoru umowy:
Par. 3 ust. 6, ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie:
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24
Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25
Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnego, bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26
Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27
Par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?
Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 28
Par. 7 ust. 2-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29
Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 30
Par. 10 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.
Odpowiedź: Zamawiający dołączy do umowy - umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.








