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Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu: Dzierżawa analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych nr sprawy: ZP/13/2019

Pytanie 1 
Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z wymogiem „Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki będące wyrobami medycznymi były dostarczane oraz używane zgodnie z instrukcjami użycia wyrobów medycznych dla których prowadzone jest postępowanie DiaMed ID-System ( wirówka ID-6S Centrifuge, pipeta ID-Pipetor FP-4, dozownik)” (Pakiet 4 wymagania – zał. nr 2 do SIWZ), Zamawiający wymaga zaoferowania kart przewidzianych instrukcjami użycia wskazanego sprzętu zgodnie art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., tj. w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 6S (Instrukcja obsługi 11.0-12/2011), która stanowi:
· rozdz. 1.1Przeznaczenie i sposób użytkowania:
	„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest 	urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”
· rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:
	„W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: 
· ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); 
· ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); 
· ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymagania  zaoferowania kart przewidzianych instrukcjami użycia wskazanego sprzętu  zgodnie z art. 90 ust.1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., tj. w szczególności instrukcją wirówki ID-Centrifuge 6S (Instrukcja obsługi 11.0 – 12/2011)

Pytanie 2
Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m.in. produktów krwinkowych) Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym do oferty/dostarczanym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym technologię produkcji asortymentu, a kryterium „Czas dostawy” będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w treści oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3
Prosimy o doprecyzowanie, czy w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do SIWZ) pakietu 4 w poz. 1-4, w kolumnie pt. „Szacunkowa ilość sztuk do końca trwania umowy” Zamawiający ma na myśli ilość sztuk kart, czy też pod nazwą „ilość sztuk” Zamawiający ma na myśli „ilość badań”?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli ,,ilość badań”.

Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do SIWZ) do pakietu 4 w poz. 8 Zamawiający oczekuje zaoferowania 2000 sztuk nakłuwaczy w opakowaniach po 250 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oczekiwanie zaoferowania 2 000 sztuk nakłuwaczy w opakowaniach po 250 sztuk.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga podania nazwy producenta oferowanych produktów wraz z podaniem nr katalogowego?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6
Pakiet nr 2 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści analizator bez pomiaru chlorków?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7
Pakiet nr 2 poz. 5: 
Czy Zamawiający dopuści próbki strzykawkowe krwi o objętości 120 µl i próbki kapilarne o objętości 95 µl
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8
Pakiet nr 2 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści jeden pak odczynnikowy zawierający także kalibratory i ścieki?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9
Pakiet nr 2 poz. 13:  Czy Zamawiający dopuści jednokierunkową komunikację z systemem informatycznym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10
Pakiet nr 2
Jaki system informatyczny posiada Zamawiający?
Odpowiedź: Infinity Roche.





