Sławno, dn. 07.09.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego”.
Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści do postępowania Polski aparat EKG równoważny z aparatem z opisu przedmiotu zamówienia o następującej specyfikacji:

	 1.
	prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci

	2.
	rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG

	3.
	możliwe rodzaje badań: Manual, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG

	4.
	zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” 

	5.
	regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund

	6.
	zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym

	7.
	wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka

	8.
	definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL

	9.
	zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG

	10.
	Ekran dotykowy o przekątnej 7”

	11.
	Rozdzielczość ekranu: min: 800x480 pikseli

	12.
	wydruk na drukarce termicznej aparatu na papierze o szerokości minimum 112 mm

	13.
	możliwość wydruku badania na zewnętrznej drukarce laserowej (PCL5/PCL6) bez konieczności podpinania komputera

	14.
	możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie

	15.
	klawiatura "qwerty" membranowa alfanumeryczna z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi

	16.
	możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku

	17.
	obsługa za pomocą panelu dotykowego

	18.
	pamięć 1000 pacjentów lub 1000 badań

	19.
	przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości

	20.
	automatyczna analiza i interpretacja badania zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta

	21.
	wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej

	22.
	ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu

	23.
	aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu

	24.
	możliwość włączania i wyłączania filtrów

	25.
	detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału 

	26.
	wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących

	27.
	dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca

	28.
	zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym

	29.
	eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat 

	30.
	przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi)

	32.
	Możliwość współpracy z oprogramowaniem do komputerowego EKG

	33.
	Możliwość rozbudowy o moduł spirometrycznego badanie przesiewowego 

	36.
	elektrody kończynowe 4 sztuki 

	37.
	elektrody przyssawkowe przedsercowe 6 sztuk

	38.
	kabel EKG 

	40.
	kabel zasilający

	41.
	papier - 1 rolka

	42.
	żel do EKG

	43.
	oryginalny wózek do aparatu EKG tego samego producenta co proponowany aparat EKG z dedykowaną drukarką laserową na jednej z półek wózka.

	44.
	pas piersiowy do EKG z kompletem elektrod blaszkowych

	45.
	paszport techniczny

	46.
	instrukcja obsługi w języku polskim

	47.
	Gwarancja (min 24 miesiące

	43.
	oryginalny wózek do aparatu EKG tego samego producenta co proponowany aparat EKG z dedykowaną drukarką laserową na jednej z półek wózka.

	44.
	pas piersiowy do EKG z kompletem elektrod blaszkowych

	45.
	paszport techniczny

	46.
	instrukcja obsługi w języku polskim

	47.
	Gwarancja (min 24 miesiące


 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 2:

Pytania do pakietu nr 6:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG o następujących parametrach?

	1. 
	Aparat EKG 12-kanałowy z analizą 

i interpretacją danych z badań.

	2. 
	Tryby pracy:

1) automatyczny,

2) ręczny.

	3. 
	Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T.

	4. 
	CMR >100dbB

	5. 
	Pomiar HR 30-300

	6. 
	Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania.

	7. 
	Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci.

	8. 
	Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran  LCD, 4,3” 482x272

	9. 
	Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi

	10. 
	Wyświetlanie na ekranie LCD: 

1) aktualnego czasu;

2) częstości rytmu;

3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru.

4) Kontaktu elektrod

	11. 
	Pamięć wewnętrzna do przechowywania 1000 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym

	12. 
	Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. 

	13. 
	Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz. 

	14. 
	Kontrola kontaktu każdej elektrody 

ze skórą pacjenta.

	
	1
	Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta.

	15. 
	Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. 

	16. 
	Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 100 x 150 mm, składanka

	17. 
	Prędkość zapisu:  5, 10, 25 i 50 mm/s.

	18. 
	Jednoczesna rejestracja sygnału EKG  

z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń.

	19. 
	Formaty wydruku: 

6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3

	20. 
	Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, kanałów z konfigurowaną grupą kanałów.

	21. 
	Wydruk daty i godziny badania.

	22. 
	Czułość:  5, 10 i 20 mm/mV.

	23. 
	Filtr zakłóceń pochodzących 

od elektroenergetycznej sieci zasilającej.

	24. 
	Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz) 

i pływania linii izoelektrycznej.

	25. 
	Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.

	26. 
	Wykrywanie impulsów stymulatora. 

	
	1
	Częstotliwość próbkowania 

dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek /s / kanał. 

	27. 
	Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 próbek / s / kanał. 

	28. 
	Rozdzielczość przetwarzania: 24 bitów. 

	29. 
	Komunikacja 2x USB

	30. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym

	31. 
	Format danych SCP-PDF

	32. 
	Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi, LAN

	33. 
	Możliwość rozbudowy exportu danych w formacie HL7

	34. 
	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych

	35. 
	Komunikacja użytkownika z aparatem 

w języku polskim.

	36. 
	Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. 

	
	1
	Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. 

	37. 
	Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: 

poniżej 1,9 kg. 



	38. 
	Wymiary aparatu 285 x 204 65 mm


Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 4:

Pakiet nr 7 –DEFIBRYLATOR

Do pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator pracujący w różnych warunkach otoczenia odporny na zalanie wodą, wstrząs (upadek) oraz wibracje. 

Odpowiedź: Nie. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Do pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający akumulator litowo-jonowy, wielokrotnego ładowania o poj.2,4 Ah ze zminimalizowanym efektem pamięci; akumulator zapewniający czas pracy defibrylatora : monitorowanie plusSpO2: 210 min. lub defibrylację wyładowaniaz maksymalną energią 360 J: 140 wyładowań.

Odpowiedź: Nie. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Do pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający  pełne sterowanie defibrylacją za pomocą przycisków na panelu głównym defibrylatora oraz za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych tj. ładowanie, wyzwolenie wstrząsu. Defibrylator posiadający wydzielony przycisk do bezpiecznego rozładowania defibrylatora, umieszczony na płycie czołowej aparatu oraz posiadający zabezpieczenie przed przypadkowym wyładowaniem.

Odpowiedź: Nie. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Do pkt. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający kolorowy wyświetlacz LCD 320 x 240 pixeli, o przekątnej 5,7 cala, z wysoką jakością prezentacji na ekranie wyświetlanych parametrów.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Do pkt. 40. Prezentacja na ekranie min. 3 kanałów dynamicznych

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający konfigurowanie i wyświetlanie jednoczesne 2-óch krzywych dynamicznych, urządzenie pozwala na zaprogramowanie stałych krzywych np.: odprowadzenie II EKG wraz z krzywą dynamiczną SpO2. Dodatkowo urządzenie pozwala na zmianę krzywych, odprowadzeń w dowolnym momencie pracy aparatu. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Do pkt. 41. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm
Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający drukarkę termiczną o szerokości papieru 50mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Do pkt. 42. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający pojemność pamięci wewnętrznej: pełne zapisy rekordów dotyczących pacjentów zawierające LISTĘ ZDARZEŃ z rekordami zdarzeń krytycznych - do 100 odcinków krzywej stanowiących pojedyncze zdarzenia.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Do pkt. 43. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator pozbawiony funkcji zapisu danych na karcie pamięci, ale z zachowaną możliwością eksportu danych do komputera? Dane personalne pacjenta w tym dane zdrowotne podlegają szczególnej ochronie. Zapisywanie ich na nośniku, który łatwo zagubić, ukraść wiąże się bardzo dużym ryzykiem „wypłynięcia” informacji wrażliwych poza placówkę medyczną.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 5:

Dotyczy pakietu nr 4:

1. Czy zamawiający dopuści stół operacyjny o podstawie w kształcie litry H, która umożliwia bardzo dobry dostęp dla operatora; z blokadą stołu uruchamianą z poziomu pilota i regulowaną przez cztery hydraulicznie wysuwane stopy?

Odpowiedź: TAK
2. Czy zamawiający dopuści stół operacyjny bez możliwości zamiany miejscami podgłówka z podnóżkami stołu; pełna przezierność stołu regulowana jest przez przesuw wzdłużny 320 mm.

Odpowiedź: Zgodnie w SIWZ
Pytanie 6:

Pakiet nr 7 –DEFIBRYLATOR

Do pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający automatyczny codzienny autotest urządzenia wykonywany na zasilaniu sieciowym, sieciowo-akumulatorowym lub wyłącznie akumulatorowym. Poprawność wykonanego autotestu zakończona wydrukiem testu z oznaczeniem daty i godziny wykonania. W sytuacji wystąpienia błędu informacja umieszczona na wydruku, sygnalizacja wizualna (podświetlenie wskaźnika serwisu).

Odpowiedź: Nie. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Do pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający metronom, metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany; - pacjent dorosły niezaintubowany; - pacjent pediatryczny zaintubowany; - pacjent pediatryczny niezaintubowany; informacje głosowe i graficzne w przebiegu pracy RKO.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Do pkt. 42. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający pojemność pamięci wewnętrznej, gdzie całkowita pojemność pamięci wynosi do 360 minut ciągłych zapisów EKG lub 400 pojedynczych zdarzeń dotyczących krzywych; maksymalna pojemność pamięci dla jednego pacjenta wynosi do 200 pojedynczych raportów

dotyczących krzywych i 90 minut ciągłego zapisu EKG; defibrylator może przesyłać raporty o pacjentach przy użyciu następujących metod: bezprzewodowe połączenie Bluetooth lub bezpośrednie połączenie między defibrylatorem a komputerem lub bramą i przesyłać dane za pośrednictwem połączenia przewodowego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Do pkt. 43. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności defibrylator pozbawiony funkcji zapisu danych na karcie pamięci, ale z zachowaną możliwością eksportu danych do komputera. Dane personalne pacjenta w tym dane zdrowotne podlegają szczególnej ochronie. Zapisywanie ich na nośniku, który łatwo zagubić, ukraść wiąże się bardzo dużym ryzykiem „wypłynięcia” informacji wrażliwych poza placówkę medyczną.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Zamawiający w punkcie 17. opisał tryb defibrylacji ręcznej i półautomatycznej AED. Czy w związku z tym zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało zabezpieczenie w celu wykrywania ruchu pacjenta podczas oceny jego stanu? Tryb AED jest wykorzystywany przez osoby nieposiadające wystarczającej biegłości w posługiwaniu się defibrylatorem manualnym. Opisana funkcjonalność zwiększa pewność poprawnego, bezpiecznego użycia defibrylatora przez osoby korzystające z opisanego trybu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga by urządzenie posiadało zabezpieczenie w celu wykrywania ruchu pacjenta.
Zamawiający opisał wymóg posiadania codziennego autotestu prawidłowości funkcjonowania urządzenia niewymagający włączania defibrylatora ,czy w związku z zamieszczonym opisem zamawiający wymaga, by codzienny auto test był wykonywany w następujących trybach:  pracy akumulatorowej, akumulatorowo-sieciowej i sieciowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga by codzienny auto test był wykonywany w trybach:  pracy akumulatorowej, akumulatorowo-sieciowej i sieciowej.
Do pkt. 31. Czy w związku z tym, że nie ma jednoznacznych badań wykazujących poprawę przeżywalności pacjentów, u których monitorowano jakość uciśnięć klatki piersiowej opisanym przez Zamawiającego rozwiązaniem (działanie tego typu czujników jest obarczone bardzo dużym błędem pomiarowym – opisano w przytoczonych wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC i AHA 2015), Zamawiający zrezygnuje z tego parametru? – dotyczy opisywanych czujników jakości uciśnięć klatki piersiowej

Odpowiedź: Tak Zamawiający zrezygnuje z powyższego parametru opisanego w SIWZ.
Pytanie 7:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Pakiet  Nr 4. Stół operacyjny wraz z osprzętem

Pytanie 1 – dotyczy pkt 4

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne blat pięciosegmentowy z elektryczną regulacją przechyłu wzdłużnego, wypiętrzeniem ławeczki nerkowej regulowanym mechanicznie, z podstawą w kształcie prostokąta, posiadającą wycięcia zapewniające dobry dostęp chirurga do blatu stołu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Wypiętrzenie ławeczki nerkowej regulowane mechanicznie NIE jest równoważne z regulacją elektrohydrauliczną  z pilota.
Pytanie 2 – dotyczy pkt 16

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne regulację podgłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego z blokadą uruchomianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Regulacja podgłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego z blokadą NIE jest równoważna z regulacją za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.

Pytanie 3 – dotyczy pkt 17

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne regulację podnóżków za pomocą mechanizmu zapadkowego z blokadą uruchomianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Regulacja podnóżków za pomocą mechanizmu zapadkowego z blokadą NIE jest równoważna z regulacją za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.
Pytania dotyczące Projektu umowy

Pytanie 1 – dotyczy §4 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu na następujący:

„Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy - 3 naprawy tego samego elementu.”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania 
w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstępstwo od projektu umowy  w powyższym zakresie.
Pytanie 3

Dotyczy: zał. 5, Pakiet nr 7 – Defibrylator, poz. 12

Czy zamawiający dopuści defibrylator z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 4,4 Ah?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe odstępstwo od warunków zawartych w SIWZ.
Pytanie 4

Dotyczy: zał. 5, Pakiet nr 7 – Defibrylator, poz. 18

Czy zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający wykonanie kardiowersji  - synchronizacja zapisem EKG z łyżek lub kabla EKG bez konieczności oraz możliwości korzystania z zewnętrznego kardiomonitora, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu?

Odpowiedź: Nie, przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom zawartym w SIWZ.
Pytanie 5

Dotyczy: zał. 5, Pakiet nr 7 – Defibrylator, poz. 24

Czy zamawiający dopuści defibrylator pozwalający na wybór energii za pomocą pokrętła, posiadający ładowanie i wyzwalanie wstrząsu z łyżek defibrylacyjnych oraz posiadający przyciski szybkiego dostępu na panelu głównym defibrylatora umożliwiające m in. wewnętrzne rozładowanie  ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe odstępstwo od warunków zawartych w SIWZ.
Pytanie 6

Dotyczy: zał. 5, Pakiet nr 7 – Defibrylator, poz. 31

Czy zamawiający dopuści defibrylator nie posiadający funkcji monitorowania oraz informowania o prawidłowości RKO ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe odstępstwo od warunków zawartych w SIWZ.
Pytanie 7

Dotyczy: zał. 5, Pakiet nr 7 – Defibrylator, poz. 41

Czy zamawiający dopuści defibrylator posiadający wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o powszechnie stosowanej w tego typu urządzeniach szerokości  57 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe odstępstwo od warunków zawartych w SIWZ.
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy - pakiet  nr 1 -wiertarka ortopedyczna wraz z piłą do amputacji.
1. Czy Zamawiający dopuści w miejsce nasadki wiertarskiej Jacobs 6.4mm z kluczem (poz. 3) nasadki wiertarskiej Jacobs w zakresie od 0.5 do 6.35mm z kluczem.
Odpowiedź: Przedmiot zamówienie musi być zgodny z zapisem w  SIWZ.
2. Czy Zamawiający w pkt 5 „Piła posuwisto zwrotna” wymaga dostarczenia całej rękojeści 
z koncówką posuwisto zwrotną, czy samą nasadkę piły posuwisto-zwrotnej do wiertarki dwuprzyciskowej z pkt 1?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienie musi być zgodny z zapisem w  SIWZ.
