Sławno, dn. 02.09.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego”.
Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, pkt 6 Komunikacja z urządzeniem za pomocą optycznego pokrętła i przycisków funkcyjnych, ekran 7” ? 

Odpowiedź:  Nie przedmiot zamówienie powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, pkt 9 Urządzenie wyposażone w dwa wyjścia mono oraz dwa wyjścia bipolarne z systemem rozpoznawania narzędzi, dwa gniazdo monopolarne w systemie 3pin, dwa gniazdo bipolarne w systemie 2 pin ? 

Odpowiedź: Nie przedmiot zamówienie powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, pkt 10 Możliwość zapamiętania min. 99 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą ? 
Odpowiedź: Nie przedmiot zamówienie powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, pkt 13 Automatyczny system doboru wartości prądu w zależności od rezystancji tkanki? Jest to zdecydowanie nowocześniejsze rozwiązanie od wyboru efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia ? 
Odpowiedź: Nie przedmiot zamówienie powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, pkt 16 Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą do 360W, minimum 5 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych ? 
Odpowiedź: Nie przedmiot zamówienie powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, pkt 23 Kabel bipolarny zintegrowany do klemów bipolarnych, dł 4m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt ? 

Odpowiedź: Nie przedmiot zamówienie powinien być zgodny z zapisem zawartym w SIWZ.
Pytanie 7: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie następujących informacji dot. pakietu nr. 7

Pkt.9 Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym, gdzie akumulator jest integralną całością urządzenia znajdującą się w obudowie urządzenia.

Odpowiedź:  Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Pkt.13 Czy Zamawiający wymaga, aby czas pracy na akumulatorze to było min: 100 defibrylacji  z maksymalną energią, lub 4 godz. ciągłego monitorowania EKG, lub 3,5 godz. ciągłego monitorowania i stymulacji prądem 60 mA z częstością 80/min?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków SIWZ w powyższym zakresie.
Pkt.15 Czy wymagany  czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności to ≤ 4 godz?

Odpowiedź: Tak. 
Pkt.16 Czy Zamawiający wymaga max. poziomu energii 200J  co zapewnia pełną skuteczność defibrylacji i bezpieczeństwo pacjenta?
Odpowiedź: Tak. 
Pkt.17 Czy Zamawiający wymaga urządzenia, które może być stosowane w trybie ręcznym i półautomatycznym w każdej grupie wiekowej, również w grupie poniżej 8 lat?

Odpowiedź:  Nie
Pkt.18 Czy urządzenie musi posiadać kabel synchronizujący z kardiomonitorem?- jeśli tak prosimy o podanie rodzaju kardiomonitora.

Odpowiedź: Nie
Pkt. 19Czy Zamawiający wymaga max. poziomu energii 200J  co zapewnia pełną skuteczność defibrylacji i bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź: Tak
Pkt.20 Jakiego czasu wymaga Zamawiający dla ładowania urządzenia do energii maksymalnej? Czy czas poniżej 7 sekund jest czasem dopuszczanym?

Odpowiedź:  Nie
Pkt.22 W związku z tym, że na rynku jest wiele urządzeń, które posiadają różne ilości poziomów energii  przy defibrylacji zewnętrznej , w jaki sposób Zamawiający  będzie punktował/oceniał ten wymóg?

Odpowiedź:  Zamawiający zgodnie z zamieszczonymi w SIWZ informacjami w pierwszej kolejności weźmie pod uwagę cenę urządzenia pozostałe parametry będą miały znaczenie w przypadku cen równoważnych bądź nieznacznie od siebie odbiegających. 
Pkt.24 Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada funkcję automatycznego wewnętrznego rozładowania energii ( w przypadku nie wykrycia pacjenta) bez konieczności użycia pokrętła/przycisku?

Odpowiedź:  Tak 
Pkt. 26 Prosimy o podanie minimalnej ilości odprowadzeni.

Odpowiedź:  5 odprowadzeń 
Pkt.28 Czy Zamawiający dopuszcza wzmocnienie EKG 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV automatyczne lub ręczne, wyświetlane na monitorze?

Odpowiedź:  Tak
Pkt.29 Czy Zamawiający dopuści dwie krzywe EKG wyświetlane na ekranie?

Odpowiedź: Tak 
Pkt.31 Czy Zamawiający wymaga monitorowania głębokości i częstości uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej,informacje głosowe i graficzne o prawidłowości resuscytacji również w dla pacjentów poniżej 8 lat?

Odpowiedź: Nie 
Pkt.34 Czy wymagana jest szerokość impulsu stymulatora 40 ms?
Odpowiedź:  Tak
Pkt.37 Jaką ilość elektrod do stymulacji Zamawiający wymaga?

Odpowiedź:  2 elektrody
Pkt.38 Czy Zamawiający wymaga , aby urządzenie automatycznie przestawiało się do pracy w trybie pediatrycznym?

Odpowiedź: Nie
Pkt.42 Czy Zamawiający wymaga pamięci zewnętrznej? –jeśli tak prosimy o podanie szczegółów tego urządzenia. Czy Zamawiającemu chodzi w tym punkcie o pamięć wewnętrzną urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymóg pamięci zewnętrznej magazynującej min 300 epizodów z fragmentami zapisów EKG
Pytanie 8: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych dot.§ 6. Pkt.1 a, b do 0,1%
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: 

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ - WARUNKI GRANICZNE (PARAMETRY WYMAGANE)

Pakiet nr 4 (stół operacyjny wraz z osprzętem):

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, spełniającegoopis określony w SIWZpoza poniższymi równoważnymi parametrami (rozbieżność względem SIWZ wskazana czerwonym drukiem), które realizują funkcje stołu w nieco odmienny, ale równie funkcjonalny sposób?

	5.
	Blat pięciosegmentowy z elektrycznąelektrohydrauliczną regulacją przechyłu wzdłużnego, wypiętrzeniem ławeczki nerkowej regulowanym napędem elektrohydraulicznym, podstawa w kształcie litery T

	15.
	Przesuw wzdłuż blatu realizowany przez napęd elektromechanicznyelektrohydrauliczny


Odpowiedź: Odpowiedź:  Punkt 5 tabeli – TAK, Punkt 15 – Zgodnie w SIWZ. 
Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ:Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 4 (stół operacyjny wraz z osprzętem):

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z wyposażeniem dodatkowym spełniającym opis określony w SIWZ poza poniższymi równoważnymi parametrami (rozbieżność względem SIWZ wskazana czerwonym drukiem). Oferowane wyposażenie jest ergonomiczne, estetyczne i w pełni funkcjonalne. 

	9.
	Przystawka do artroskopii z uchwytem wielopozycyjnym służy do podpierania i unieruchamiania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składa się z materaca o walcowatym kształcie o wymiarach 95 mmx196 mm, dwóch szczęk dociskowych z regulacją odległości oraz części nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu

	10.
	Przystawka do operacji łąkotki z uchwytem wielopozycyjnym służy do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składa się z materaca o walcowatym kształcie o wymiarach fi 81 mmx331 mmoraz części nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu  

	11.
	Podpórka do operacji ręki służy do przeprowadzania zabiegów i operacji kończyn górnych wymiary materaca 45 mm x 400 mm x 800 mm umożliwiają równoczesną pracę dwóch chirurgów. Konstrukcja podpórki umożliwia wykonanie zdjęć RTG monitorowanie aparatem C zmianę wysokości oraz możliwość ustawienia nie prostopadłego przystawki w stosunku do blatu stołu operacyjnego. Konstrukcja stalowa nierdzewna.


Odpowiedź: Odpowiedź:  TAK
