Sławno, dn. 08.09.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego”.
Pytanie 3:

Pytania do pakietu nr 7:

Czy zamawiający dopuści defibrylator o następujących parametrach?

	1. 
	Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED

	2. 
	Defibrylator dwufazowy

	3. 
	Monitorowanie parametrów życiowych: EKG, NIBP, SpO2 

	4. 
	Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD przekątnej min. 7 cali

	5. 
	Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

	6. 
	Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz

	7. 
	Wbudowany akumulator Ni-MH 12V

	8. 
	Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną energią

	9. 
	Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora

	10. 
	Waga maks. 5 kg

	11. 
	Wymiary maks. 33x32x14 cm

	12. 
	Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim

	13. 
	Alarmy dźwiękowe i wizualne

	14. 
	Alarmy regulowane

	15. 
	Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim

	16. 
	Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną

	17. 
	Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin

	
	Defibrylacja

	18. 
	Defibrylacja dwufazowa

	19. 
	Czas ładowania maks. 9 sekund do 360 J

	20. 
	Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii

	21. 
	Zakres pomiaru impedancji elektrod: min. 0-250 omów

	22. 
	Wskazówki wizualne i dźwiękowe

	23. 
	Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia)

	24. 
	Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych - opcjonalnie

	
	Tryb defibrylacji manualnej

	25. 
	Poziomy energii: min. 13 (2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J)

	26. 
	Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim

	27. 
	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)

	
	Tryb defibrylacji automatycznej

	28. 
	Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: min. 3

	29. 
	Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J

	
	EKG

	30. 
	5-odprowadzeniowy kabel ekg

	31. 
	3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

	32. 
	Zakres pomiaru HR: min. 20-300 ud/min

	33. 
	Wyjście EKG: 1V/mV

	34. 
	CMR>=60dB

	35. 
	Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s

	36. 
	Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie

	
	Saturacja

	37. 
	Metoda pomiarowa: Nellcor

	38. 
	Zakres pomiarowy: min. 30-100%

	39. 
	Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 81-100%

	40. 
	Zakres HR: min. 30-250 ud/min

	41. 
	Dokładność HR: maks. +/-5% lub 5 ud/min, niższa wartość

	
	NIBP

	42. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru

	43. 
	Pomiar: SYS, DIA

	44. 
	Zakres pomiarowy:

- dorośli 10-270 mmHg

- dzieci 10-200 mmHg

	45. 
	Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg

	46. 
	Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa

	
	Drukarka

	47. 
	Szerokość papieru: 50 mm

	48. 
	Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika

	49. 
	Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s

	50. 
	Wydruk krzywych i danych pomiarowych


Odpowiedź:  Nie. Parametry muszą być zgodne z wymienionymi w SIWZ
Pytanie 4:

Pakiet nr 7 –DEFIBRYLATOR

Do pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający automatyczny codzienny autotest urządzenia wykonywany na zasilaniu sieciowym, sieciowo-akumulatorowym lub wyłącznie akumulatorowym. Poprawność wykonanego autotestu zakończona wydrukiem testu z oznaczeniem daty i godziny wykonania. W sytuacji wystąpienia błędu informacja umieszczona na wydruku, sygnalizacja wizualna (podświetlenie wskaźnika serwisu).

Odpowiedź:  Tak
Do pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości defibrylator posiadający metronom; metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany; - pacjent dorosły niezaintubowany; - pacjent pediatryczny zaintubowany; - pacjent pediatryczny niezaintubowany; informacje głosowe i graficzne w przebiegu pracy RKO.

Odpowiedź: Tak
Zamawiający w punkcie 17. opisał tryb defibrylacji ręcznej i półautomatycznej z trybem doradczym. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało zabezpieczenie w celu wykrywania ruchu pacjenta podczas oceny jego stanu? Tryb AED jest wykorzystywany przez osoby nieposiadające wystarczającej biegłości w posługiwaniu się defibrylatorem manualnym. Opisana funkcjonalność zwiększa pewność poprawnego, bezpiecznego użycia defibrylatora przez osoby korzystające z opisanego trybu.

Odpowiedź:  Nie zamawiający nie wymaga by urządzenie posiadało zabezpieczenie w celu wykrywania ruchu pacjenta podczas oceny jego stanu.
Dotyczy: zał. 5, Pakiet nr 7 – Defibrylator, poz. 8

Czy zamawiający dopuści defibrylator posiadający automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączenia defibrylatora z możliwością automatycznego wydruku autotestu realizującego funkcję informacyjną o stanie aparatu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę w warunkach SIWZ
Pytanie 2

Dotyczy: zał. 5, Pakiet nr 7 – Defibrylator, poz. 9

Czy zamawiający dopuści defibrylator zasilany z sieci 100 – 240 VAC 50/60Hz  z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym 11.1V ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę w warunkach SIWZ

