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Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego oraz innych materiałów
ZP/9/2021 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Treść SWZ
	
	W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
	Zamawiający potwierdza.

	2. 
	1
	1
	Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości medycznego wapna sodowanego do aparatów do znieczuleń mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”), prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19%, absorpcja CO2 19%, współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali alkaicznych do 4%?
	Zamawiający dopuszcza opisany preparat.

	3. 
	1
	1
	Czy Zamawiający wymaga medyczne wapno sodowane do użycia z anestetykami takimi jak: Izofluran, Desfluran, Sewofluran, podtlenek azotu, Halotan, Enfluran . z informacją potwierdzoną w instrukcji użycia.
	Zgodnie z SWZ.

	4. 
	3
	1,2,3
	Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3, pozycji nr 1, 2, 3

Siatkę miękką, niewchłanialną, wewnątrzotrzewnową, 2-warstwową, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,55 mm, gramatura średnia 108 g/m2, porowatość średnia 830 µm, z oznaczeniem strony implantacji (łatwa wizualnie i dotykowo identyfikacja obu stron protezy umożliwia jej prawidłowe ułożenie – szorstka strona z PP do ścian brzucha, gładka z ePTFE do trzewi).  Możliwość  przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych, posiadająca  pamięć kształtu:

- pozycja numer 1: rozmiar 11 x 14 cm, kształt owalny (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm);

- pozycja numer 2: rozmiar 14 x 18 cm, kształt owalny (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm);

- pozycja numer 3: rozmiar 20 x 25 cm, kształt owalny (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm)
	Zgodnie z SWZ

	5. 
	3
	1,2,3
	Czy zamawiający wymaga dostarczenia próbek do Części nr 3? Jeśli tak prosimy o możliwość zaoferowania 1 sztuki próbki niesterylnej w rozmiarze 11 x 14 lub 14 x 18cm.
	Zamawiający nie wymaga próbek do danej części.

	6. 
	6
	1,2
	Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



	7. 
	6
	1,2,3,4
	Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe z dużym otworem do pobierania próbek, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000ml, 2000 ml. Kanistry  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową(nie jest wymagana skala certyfikowana, w ustawodawstwie dot. tego produktu), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry (okrągłe) z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp. 121 st. C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty.
	W związku z różnymi rozwiązaniami mocującymi istniejącymi w posiadanych urządzeniach Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach próbki po 1 szt. produktów oferowanych w pozycjach poz. 2, 4 oraz 1 szt. mocowania do osprzętu celem sprawdzenia kompatybilności z posiadanymi urządzeniami.

	8. 
	6
	1,2,3,4
	Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów (zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	9. 
	6
	3,4
	Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane pojemniki wielorazowe w pozycji 3 i 4 były certyfikowane w klasie 1 pomiarowej (dokładny pomiar odessanych płynów bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych)?
	Zamawiający dopuszcza.

	10. 
	6
	6
	W oferowanym systemie nie występuje przełącznik montowany na kanistrze. Oferujemy tak samo skuteczny regulator próżni montowany na drenie. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.  
	Zamawiający dopuszcza regulator próżni montowany na drenie.

	11. 
	12
	1
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr elektrostatyczny o korzystniejszych parametrach :

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

- Masa 21 g

- Przestrzeń martwa 33 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
	Zamawiający dopuszcza objętość oddechową 150-1500ml, przestrzeń martwą 33ml z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

	12. 
	12
	1
	Czy Zamawiający filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zamawiający dopuszcza objętość oddechową 150-1500ml z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

	13. 
	12
	2
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

1.
Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

- Masa 35,6 g

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%

Lub 

2.
Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

- Masa 24 g

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 53 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
	Zamawiający dopuszcza objętość oddechową 150-1500ml, przestrzeń martwą 53-55ml z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

	14. 
	12
	2
	Czy Zamawiający filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zamawiający dopuszcza objętość oddechową 150-1500ml z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

	15. 
	13
	1
	Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 8-15cm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	16. 
	13
	2
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny łącznik T z nebulizatorem (pracujący bez samozamykającej się zastawki uszczelniającej po zdjęciu nebulizaora)  o pojemności 12 ml wyskalowany co 2 ml    drenem o długości 200cm ?
	Zamawiający dopuszcza.

	17. 
	13
	2
	Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty łącznik T?
	Zamawiający dopuszcza.

	18. 
	13
	3
	Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o następujących parametrach:

Obwód oddechowy dla dorosłych:

- z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów,gładki wewnętrznie,

- 2 ramiona o długości max. 160cm;

- kolanko 90st. z portem luer-lock

- worek oddechowy 3 litry, bezlateksowy 

- sterylny?
	Zgodnie z SWZ.

	19. 
	13
	4
	Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 2m?
	Zamawiający dopuszcza.

	20. 
	15
	7
	Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a’50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	21. 
	15
	11
	Czy Zamawiający dopuści rozmiar miski nerkowatej jednorazowego użytku 245x115x50mm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	22. 
	15
	14
	Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną o długości 480 mm+/-10?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	23. 
	15
	16
	Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowice w opakowaniu a’144 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 9 opakowań?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	24. 
	15
	18
	Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	25. 
	16
	1
	Czy Zamawiający dopuścić pojemnik o pojemności 18 ml?
	Zamawiający dopuszcza.

	26. 
	16
	2
	Czy Zamawiający dopuści worek stomijny otwarty, zapinany samoprzylepną zapinką, umożliwiające opróżnianie worka bez konieczności odrywania przylepca ze skóry, średnica docięcia otworu 15-60mm?
	Zgodnie z SWZ.

	27. 
	16
	2
	Czy Zamawiający dopuści worek stomijny, posiadający osobno pakowane zapinki z PE do zamknięcia worka, w którym średnica docięcia otworu 10-70mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	28. 
	16
	4
	Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1750ml? 
	Zamawiający dopuszcza.

	29. 
	17
	6
	Czy Zamawiający dopuści termometr z zakresem pomiaru 32 – 42 stopnie Celsjusza?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	30. 
	17
	6
	Czy Zamawiający dopuści termometr z zakresem pomiaru 28 – 42,9 stopnie Celsjusza?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.
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