Sławno, dn. 01.09.2021 r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego - ZP/12/2021

Dotyczy pakietu nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sprzętu o tej samej funkcjonalności, światowej klasy producenta (Karl Storz), różniącego się nieznacznie parametrami od wstępnie opisanego w SIWZ.
1. pkt. 6. Czy zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania resektoskopu bipolarnego, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, wyścielone matą silikonową typu „jeż” o wymiarach: 525 x 240 x 70?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

2. pkt. 7. Czy zamawiający dopuści kosz na optykę o wymiarach 430 x 65 x 52?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

3. pkt. 8. Prosimy o doprecyzowanie z jaką diatermią ma współpracować resektoskop i wyrażenie zgody na zaoferowanie odpowiedniego, kompatybilnego kabla o parametrach nieco innych niż wstępnie opisane.
Odp. Zamawiający posiada diatermię firmy Emed Spectrum. 
.

4. pkt. 9. Czy zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie tzn. pompę płuczącą z wgranym oprogramowaniem histeroskopowym dedykowaną do procedur z kontrolą ciśnienia o parametrach nieco innych niż wstępnie opisane?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany resektoskop bipolarny z elementem pracującym aktywnym wykorzystywał elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny: aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej - nowoczesna i bezpieczna technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

6. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni od podpisania umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

1. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

2. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. – kabel bipolarny, - który nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwu do 48H w dni robocze? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.
1. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1: czy Zamawiający wymaga optyki cystoskopowej full HD, 30 stopni, 4 mm, system soczewek wałeczkowych, 300 mm,3-stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30° - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewniają jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalnej?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

2. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 2: czy Zamawiający wymaga płaszcza resektoskopowego 26 Charr, ciągły przepływ, dziób skośny, dwa zawory LUER-Lock, obrotowy, dwuczęściowy- płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny z izolacją ceramiczną w końcu dystalnym, łączenie płaszcza zewnętrznego z wewnętrznym za pomocą mechanizmu QuickLock, zestaw wraz z obturatorem?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

3. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 3:  czy Zamawiający wymaga hybrydowego elementu pracującego do użytku bipolarnego i monopolarnego, do nacięcia cewki, aktywny z rączką tytanową, oczko na palce zamknięte ze spocznikiem, oczko na kciuk- zamknięte-obrotowe, przyłącze kabla wysokich częstotliwości od góry i od boku elementu roboczego?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

4. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 4:  czy Zamawiający wymaga elektrody pętli 24 charrie bipolarna, zagięta wstecznie, do optyk 12°/30°, kolor kodowania żółto-niebieski?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

5. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 5:  czy Zamawiający wymaga elektrody wałek fi 3 mm, 24 charrie, kolor kodowania żółto-niebieski?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

6. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 6:  czy Zamawiający wymaga zestawu: wanna do kontenera aluminiowego 1/1 wymiar zew. 600*272*138 mm, wym wew. 543*258*132 mm, waga 2255 g, z uchwytem na tabliczki identyfikacyjne, z rączkami blokującymi się pod kątem 90°; uchwyty pokryte silikonem, uchwyty zamykające wykonane z PPS, możliwość wykonania okienka wskaźnika umieszczonego wewnątrz kontenera zapewniającego kontrolę wizualną bez otwierania pokrywy po sterylizacji; z pokrywą do wanny kontenera sterylizacyjnego 1/1, o wymiarze 585*285 mm, waga 1840 g, z BioBarierą, kolor pokrywy do wyboru z palety barw producenta: srebrny, żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny, purpurowy, brązowy; kosz stalowy z blachy perforowanej o wymiarze 540*253*80 mm z nóżkami plastikowymi o wysokości 10 mm, z matą silikonową typu jeż o wymiarach 520*230, kolor niebieski?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

7. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 7:  czy Zamawiający wymaga kontenera sterylizacyjnego, bezobsługowego bezuszczelkowego, wykonanego z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok, wymiary zewnętrzne 440*107*70mm, wymiary wewnętrzne 420x85x60mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12mcy. Kontener z unieruchomieniem silikonowym na optykę?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

8. Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 9:  czy Zamawiający wymaga Pompy histeroskopowej z zestawem drenów wielorazowych silikonowych, niesterylnych, o parametrach:

- napięcie: 100-240 V/AC

- częstotliwość: 50-60 HZ

- wtyk mocy: 60 VA

- przepływ: 0-1,0 l/min

- zakres ciśnienia: 10-150 mm Hg

- zakres temperatury: 10-40°C

- wilgotność powietrza: 30-70%

- stopień ochrony: IPX 1

- waga konsoli: do 11 kg

- wymiary: 380x130x400 mm

- klasa wyrobu: IIa, zgodnie z 93/42/EEC

- klasa zabezpieczenia: I, zgodnie z DIN EN 6061-1:2005.

Możliwość zastosowania drenów wielorazowych silikonowych oraz drenów jednorazowych sterylnych wykonanych z PCV?
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pakiet Nr 2 Resektoskop biopolarny
Punkt 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza kompatybilną optykę o długości 297 mm, 4 mm średnicy o kącie 30 stopni? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Punkt 6

1. Czy Zamawiający dopuszcza kompatybilny pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk o wymiarach 600x200x60 mm, wraz z matą silikonową typu „jeż” na spodzie i pokrywie pojemnika?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Punkt 7

1. Czy Zamawiający dopuszcza kompatybilny kosz do mycia i sterylizacji optyki -szer. 59 mm, dł. 471 mm, wys. 54mm, waga 355 g?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Punkt 8

1. Czy Zamawiający dopuszcza kompatybilny kabel bipolarny do resektoskopu 2 pin o długości 3 m lub 5 m?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Punkt 9

1. Czy Zamawiający dopuszcza najwyższej klasy pompę ssąco-płuczącą, interdyscyplinarną (Histeroskopia/Endourologia/Laparoskopia) o zakresach przepływu zadanego Histeroskopia: 800 ml/min,  Endourologia: 10-800 ml/min, Laparoskopia: 0,1-1,8 l/min. Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego Histeroskopia: 15-200 mmHg, Endourologia: 15-90 mmHg / 20-120  cmH2O, Laparoskopia: 300 mmHg. Wydajność ssania Max. 2 l/min?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sprzętu o tej samej funkcjonalności, światowej klasy producenta (Karl Storz), różniącego się nieznacznie parametrami od wstępnie opisanego w SIWZ.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. oprogramowania do pompy histeroskopowej, które nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%? Prosimy o usunięcie z formularza cenowego narzuconej stawki Vat. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

