
Sławno, dn. 10.01.2022 r.

Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych
1/ZP/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1-4
	
	Prosimy Zamawiającego o informację czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli normę EN 420 zamiast normy EN 320 (która nie ma zastosowania dla rękawic medycznych)?
	Zamawiający dokonał korekty omyłki pisarskiej – aktualizacja umieszczona została na stronie Zamawiającego.

	2. 
	1
	1
	Proszę o dopuszczenie rękawic w opakowaniach po 180 sztuk dla rozmiaru XL.
	Zamawiający dopuszcza.

	3. 
	1
	1
	Proszę o dopuszczenie rękawic o grubościach:

Grubość na palcu – 0,08 +/- 0,03 mm

Grubość na dłoni – 0,05 mm

Grubość na mankiecie – 0,05 mm
	Zgodnie z SWZ.

	4. 
	1
	1
	Proszę o dopuszczenie rękawic o grubościach

grubość mankietu - 0,051 mm

grubość na dłoni - 0,061 mm

grubość na palcu - 0,082 mm
	Zgodnie z SWZ.

	5. 
	1
	1
	Proszę o dopuszczenie rękawic z AQL = 1,5
	Zgodnie z SWZ.

	6. 
	1
	1
	Proszę o odstąpienie od wymogu normy EN 388
	Zamawiający dopuszcza – aktualizacja została umieszczona na stronie Zamawiającego.

	7. 
	1
	1
	Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nitryl, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.
	Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności produktu z normą EN 388 - aktualizacja została umieszczona na stronie Zamawiającego.

	8. 
	2
	1
	Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nitryl, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.
	Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności produktu z normą EN 388 - aktualizacja została umieszczona na stronie Zamawiającego

	9. 
	2
	1
	Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach?
	Zamawiający dopuszcza

	10. 
	3
	1
	Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nitryl, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.
	Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności produktu z normą EN 388 - aktualizacja została umieszczona na stronie Zamawiającego

	11. 
	3
	1
	Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane, o sile zrywu min. 6N i zawartości protein ≤50µg/g?
	Zgodnie z SWZ.

	12. 
	4
	1
	Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nitryl, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.
	Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności produktu z normą EN 388 - aktualizacja została umieszczona na stronie Zamawiającego

	13. 
	4
	1
	Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na całej powierzchni rękawicy, AQL 1,0, grubość na palcu 0,16mm+/-0,02, długość min. 280mm i o zawartości protein ≤79µg/g?
	Zgodnie z SWZ

	14. 
	6
	1
	Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w rozmiarze 

M – XXL? Wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 139/138 kPa. 

Pozostałe parametry fartucha bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	15. 
	6
	1
	Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie płynów >20cm H2O?
	Zgodnie z SWZ

	16. 
	6
	2
	Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej >100cm H2O?
	Zgodnie z SWZ

	17. 
	7
	1-2
	Czy Zamawiający dopuści wycenę spodni i bluzy za komplet jako jedna pozycja 6000 kompletów?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	18. 
	8
	1-2
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę wielkości opakowania należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	19. 
	8
	3-4
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę wielkości opakowania należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	20. 
	8
	1
	Proszę o dopuszczenie czepka o gramaturze 18 g/m2
	Zamawiający dopuszcza.

	21. 
	8
	1
	Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z włókniny o gramaturze 14g/m²? Pozostałe parametry czepka bez zmian
	Zgodnie z SWZ.

	22. 
	8
	1
	Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2?
	Zamawiający dopuszcza.

	23. 
	8
	1
	Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m2?
	Zgodnie z SWZ.

	24. 
	9
	1
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę wielkości opakowania należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	25. 
	9
	1
	Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
	Zamawiający dopuszcza.

	26. 
	9
	2
	Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?
	Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wymogu osłony na oczy.

	27. 
	9
	2
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę wielkości opakowania należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	28. 
	9
	2
	Czy Zamawiający dopuści maskę bez osłony na oczy?
	Zgodnie z SWZ.

	29. 
	9
	2
	Czy Zamawiający dopuści maskę mocowaną na gumki?
	Zamawiający dopuszcza.

	30. 
	10
	1
	Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm z warstwą chłonną 60x140cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	31. 
	10
	1
	Czy Zamawiający dopuści jednostronną taśmę lepną 10x50cm?
	Zgodnie z SWZ.

	32. 
	10
	1
	Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki 150x190cm ze wzmocnieniem 65x190cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	33. 
	10
	1
	Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne wykonane z włókniny typu spunlance?
	Zgodnie z SWZ.

	34. 
	10
	1
	Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110cm H2O?
	Zgodnie z SWZ.

	35. 
	10
	2
	Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji biodra zgodnego z wymaganiami SWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie nie 6, a 2 szt. dwuwarstwowej taśmy lepnej?
	Zamawiający dopuszcza.

	36. 
	10
	2
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

•
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

•
4 x ręcznik chłonny celulozowe o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

•
1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm?
	 Zgodnie z SWZ. 

	37. 
	10
	2
	Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 197cm H2O?
	Zamawiający dopuszcza wymienione parametry pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	38. 
	10
	3
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

•
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, warstwa chłonną 60x140cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 
cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?
	Zgodnie z SWZ.

	39. 
	10
	4
	Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych, w którym serweta główna ma rozmiar 250/280cm x 280cm oraz w którym osłona na stolik Mayo pakowana jest oddzielnie niezależnie od zestawu? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	40. 
	10
	4
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

•
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60x140cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 
cm x 190 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	41. 
	10
	4
	Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110cm H2O?
	Zamawiający dopuszcza.

	42. 
	10
	5
	Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji kończyny górnej, 

w którym wymagana serweta 100-180cm x 150-180 cm ma rozmiar 150 x 200 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza

	43. 
	10
	5
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogu warstwy chłonnej dla serwety głównej.

	44. 
	10
	5
	Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110cm H2O?
	Zamawiający dopuszcza wymienione parametry pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	45. 
	10
	5
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm 
x 190 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	46. 
	10
	6
	Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do laparoskopii, w którego skład wchodzi taśma samoprzylepna typu rzep w rozmiarze 2 cm x 23 cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	47. 
	10
	6
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
1 x jednostronna taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

•
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 
cm x 190 cm
	Zgodnie z SWZ

	48. 
	10
	7
	Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego, w którym serweta górna ma rozmiar 150 x 240 cm, serweta dolna ma rozmiar 200 x 175 cm oraz taśma lepna jest w rozmiarze 10 x 50cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian
	Zamawiający dopuszcza.

	49. 
	10
	7
	Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów

•
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm z włókniny typu spunlance

•
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm 

•
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	50. 
	10
	7
	Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie płynów 120cm H2O?
	Zamawiający dopuszcza.

	51. 
	11
	1
	Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni jednokomorowej, sterylnej, samoprzylepnej, w rozmiarze 43 x 38 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	52. 
	11
	1
	Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30x40cm?
	Zgodnie z SWZ.

	53. 
	11
	3
	Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	54. 
	11
	5
	Czy Zamawiający dopuści ściereczki do osuszania rąk w rozmiarze 40x40cm, wykonane z włókniny typu spulnalce?
	Zgodnie z SWZ

	55. 
	12
	1
	Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm? Pozo-stałe parametry serwety bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	56. 
	12
	2
	Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	57. 
	12
	2
	Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	58. 
	12
	3
	Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x70cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	59. 
	12
	5
	Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 100 cm? Pozo-stałe parametry serwety bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.
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