

Sławno, 08.07.2022 r.

Dotyczy: „Dostawa sprzętu medycznego” – ZP/20/2022.
Pytania nr:

1.
Dot. Części nr IV – Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. I.6
Prosimy o dopuszczenie systemu z zakresem ruchu pionowego wynoszącym 42 cm. Jest to różnica zaledwie 1 cm od wymaganej przez Zamawiającego, a pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Zwiększenie kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia    z pewnością korzystnie wpłynie na ceny ofert jakie Zamawiający otrzyma w ramach przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
2.
Dot. Części nr IV – Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. III.4
Prosimy o dopuszczenie lampy RTG o pojemności cieplnej wynoszącej 300 kHU. Jest to minimalna różnica na poziomie 3% względem wartości wymaganej przez Zamawiającego i nie będzie wpływała na funkcjonalność aparatu, a pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Zwiększenie kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia z pewnością korzystnie wpłynie na ceny ofert jakie Zamawiający otrzyma w ramach przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3.
Dot. Części nr IV – Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. III.5 i 7
Prosimy o dopuszczenie alternatywnej technologii chłodzenia względem opisanej, która zapewnia pojemność cieplną systemu na poziomie 2150 kHU, co jest wartością wyższą niż wymagana i spełnia oczekiwania użytkowe Zamawiającego. Pozostawienie obecnych zapisów uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty, a zwiększenie kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia z pewnością korzystnie wpłynie na ceny ofert jakie Zamawiający otrzyma w ramach przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4.
Dot. Części nr IV – Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. IV.3
Prosimy o dopuszczenie urządzenia z przysłonami pracującymi tylko symetrycznie, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Zwiększenie kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia z pewnością korzystnie wpłynie na ceny ofert jakie Zamawiający otrzyma       w ramach przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5.
Dot. Części nr IV – Opis przedmiotu zamówienia, Zestawienie Parametrów Technicznych, pkt. VI.7
Prosimy o dopuszczenie systemu z monitorami na wózku zamontowanymi na stałej wysokości, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Zwiększenie kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia z pewnością korzystnie wpłynie na ceny ofert jakie Zamawiający otrzyma w ramach przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6.
 [dotyczy pkt. I.6.] Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, renomowanego producenta, który posiada zasięgową regulacją wzmocnienia, tylko na ekranie dotykowym? Rozwiązanie takie stosowane jest w nowoczesnych ultrasonografach, które posiadają ekran dotykowy.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
7.
Par. 2 ust. 3 jak niżej:
Wykonawca wnosi o zmianę treści par. 2 ust. 3 na brzmienie poniższe:

"Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez strony niniejszej umowy protokół końcowy odbioru, o którym mowa w ustępie 8 par. 1 bez uwag (zastrzeżeń)              ze strony Zamawiającego co do sposobu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.                 W przypadku ujawnienia w trakcie odbioru istotnych usterek lub wad urządzeń lub/oraz prac montażowych, Zamawiający może wstrzymać podpisanie protokołu końcowego odbioru do momentu usunięcia tych usterek lub wad przez Wykonawcę i  potwierdzenia ich usunięcia przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do wykonania czynności mających na celu usunięcie wskazanych przez Zamawiającego w formie pisemnej usterek lub wad.". 

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy zmiany sformułowania "jakichkolwiek usterek" na sformułowanie "istotnych usterek". Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma podpisanie protokołu końcowego odbioru z uwagi na pojawienie się wad (usterek) o charakterze nieistotnym. 

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

 8.
Par. 2 ust. 5
Wykonawca wnosi o zmianę treści par. 2 ust. 5 na brzmienie poniższe:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi  przelewem, na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru bez wad istotnych.
Zmiana sformułowania z "wad" na "wad istotnych".

Uzasadnienie zmiany jak powyżej. 

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9.
Par. 3 ust. 1
Wykonawca wnosi o zmianę treści par. 3 ust. 1 na brzmienie poniższe:

Przedmiot  umowy objęty  jest  wskazanym w ofercie Wykonawcy okresem rękojmi za wady licząc od dnia  podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu  końcowego odbioru,  o którym mowa w ustępie 8 par. 1. Usunięcie sformułowania "bez uwag (zastrzeżeń) ze strony Zamawiającego".

Uzasadnienie zmiany jak powyżej.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10.
Par. 3 ust. 2
Wykonawca wnosi o zmianę treści par. 3 ust. 2 na brzmienie poniższe:

Wykonawca udziela  Zamawiającemu  gwarancji na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, początek licząc od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru, o którym mowa w ustępie 8 par. 1 niniejszej umowy. Usunięto sformułowanie "bez uwag".

Uzasadnienie zmiany jak powyżej.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11.
Par. 3 ust. 9
Wykonawca wnosi o usunięcie par. 3 ust. 9 albowiem stanowi on powielenie treści par. 3 ust. 2.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany wzoru umowy.

12.
Par. 3 ust. 14
Wykonawca wnosi o usunięcie par. 3 ust. 14 - z uwagi na sytuacja epidemii COVID-19, wojny na terytorium Ukrainy, co przekłada się na brak podzespołów do urządzeń elektronicznych uprawnienie zamawiającego od żądania nowego sprzętu jest zbyt daleko idące. 

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13.
Par. 4 ust. 5 lit. b 
Wykonawca wnosi o zmianę treści 4 ust. 5 lit. b na brzmienie poniższe

należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz postanowieniami dokumentów, o których mowa w ustępie 2 i ustępie 3 par. 1, którego wad istotnych przy czynnościach odbioru nie stwierdzono;

Zmiana sformułowania z "wad" na "wad istotnych"  

Uzasadnienie zmiany jak powyżej.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14.
Par. 6 ust. 1
Wykonawca wnosi o zmianę treści 6 ust. 1 na brzmienie poniższe

 Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w umowie, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 
b) za zwłokę w wymianie przedmiotu zamówienia, który nie odpowiadał zamówieniu, był uszkodzony lub niesprawny w dacie odbioru – kara w wysokości 0,5 %  ceny  netto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 2 ust. 1, 
c) za zwłokę w usunięciu wady przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, w tym jego naprawy lub wymiany – kara w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 2 ust. 1, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara w wysokości 15 %, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

Uzasadnienie:
Kreowanie kar umownych na poziomie 50 % i 25 % jawi się na rażąco wygórowane w świetle art. 484 par. 2 KC

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15.
Par. 6 ust. 3
Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 30 % maksymalnej wartości Umowy wskazanej w § 2 ust. 1

Uzasadnienie:

Kreowanie kar umownych na poziomie 50 % jawi się na rażąco wygórowane w świetle art. 484 par. 2 KC.

Tak. Zamawiający dokona zmian wzoru umowy.

16.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z długością filmu w pamięci cine wynoszącą 20 sekund, ponad 23.000 obrazami w pamięci dynamicznej oraz z możliwością rozbudowy o nagrywanie całego badania?
Odpowiedź:
Tak.
17.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z 5 ustawieniami i 7 kątami?
Odpowiedź:
Tak.
18.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z ręcznym pomiarem IT oraz oprogramowaniem do wizualizacji mikroprzepływów?
Odpowiedź:
Tak.
19.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą convex o kącie skanowania 66 stopni, bez pracy w trybie dopplera tkankowego i szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości?
Odpowiedź:
Tak.

20.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą liniową o szerokości skanowania 50 mm wykonaną w technologii Single Cristal?
Odpowiedź:
Tak.

21.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z zewnętrznym napędem DVD?
Odpowiedź:
Tak.

22.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z obrazowaniem, którego producent nie podaje ilości obrazów składających się obraz 4D oraz z prędkością 40 obrazów 3D/s?
Odpowiedź:
Tak.

23.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez oprogramowania do biopsji pod kontrolą obrazu 4D?
Odpowiedź:
Tak.

24.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o convex wolumetryczny o kącie skanowania 70 stopni oraz endowaginalną objętościową o kącie skanowania 150 stopni?
Odpowiedź:
Tak.

25.
Część IV – Aparat RTG - Ramię C. Zestawienie parametrów technicznych.

Rozumiemy, że w przypadku roku produkcji doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyprodukowanego co najmniej w II-gim kwartale 2022 roku?

Odpowiedź:
Nie. 

26.

Część IV – Aparat RTG - Ramię C.  IX. Inne. Dotyczy Pkt. 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy przekraczający 7 dni? 

Pragniemy nadmienić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający jest zobowiązany uzyskać zgodę WSSE na użytkowanie w swojej placówce każdego nowego aparatu RTG, co zazwyczaj trwa około 30 dni, czyli zdecydowanie dłużej niż wymieniony w SWZ czas naprawy przekraczający 7 dni.

Odpowiedź:
Tak. 

27.

Dotyczy zapisów SWZ 

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, opisach, specyfikacjach technicznych z danymi, oświadczeniem Wykonawcy lub autoryzowanego przedstawiciela producenta zaoferowanego aparatu?

Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego).

Odpowiedź:
Tak.

