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Wszyscy uczestnicy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Dostawa zamkniętego próżniowego systemu do 
    pobrań krwi

    Nr postępowania: Zamknięty próżniowy system do pobrań krwi/7/2013
Pytanie Nr 1.  

Pakiet nr 1. pozycja 3. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do 



    oznaczania poziomu glukozy z fluorkiem sodu i heparyną sodową? 


    Unikalna kombinacja fluorku sodu i heparyny sodowej jako 



    antykoagulantu, w porównaniu ze zwyczajową mieszaniną fluorku 


    sodu i EDTA zapewnia o wiele lepszą preparację krwi do badań, 




    w tym praktycznie wyeliminowanie mikroskrzepów, skutecznie 


    wstrzymuje proces glikolizy i utrzymuje stabilny poziom glukozy 




    we krwi przez okres potrzebny do przeprowadzenia badania.
Ad. 1 – TAK
Pytanie Nr 2.

Pakiet Nr 1. pozycja 6. – Probówki z trombiną, jak podaje producent, skracają czas 



     wykrzepiania krwi do 5 min. Czas wirowania probówki wynosi 




    10 minut. Surowicę do badań otrzymuje się wówczas po 15 min.



     Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie  probówek, które 



     również pozwalają na wykonanie badań  „ na cito” i na uzyskaniu 


    surowicy do badań w czasie 15 minut, ale nie poprzez skrócenie 


    czasu wykrzepiania do 5 minut, lecz poprzez skrócony do 5 minut  


    czas wirowania próbki. Dzięki krótszemu czasu wirowania, 



    dodatkowo laboratorium oszczędza na energii elektrycznej i może 



    w czasie 10 minut odwirować dwa razy więcej próbek.

Ad. 2. – zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ;
Pytanie Nr 3. – Wymagania dodatkowe „ Wszystkie elementy systemu ( igły, probówki 

  itp.) muszą pochodzić od jednego producenta, a w przypadku 


  zaoferowania części systemu od różnych producentów należy załączyć 

  oświadczenie tych producentów, że elementy są ze sobą kompatybilne”:


  Ilość producentów produkujących probówki systemu zamkniętego 


  oraz akcesoria do pobierania krwi metodą próżniową jest obecnie tak duża, 


  że producenci Ci nie znają wielokrotnie produktów innych producentów. 


  Mimo tego systemy te są kompatybilne, bowiem produkowane są według 

  tych samych norm. Producenci nie muszą więc znać produktów innych firm, 

  aby np. do probówek jednego producenta można było pobierać krew igłą 


  z uchwytem innego producenta. Za prawidłowy dobór asortymentu 


  i ich wzajemną kompatybilność odpowiada więc Wykonawca składający 

  ofertę, co wynika również z przepisów Ustawy o wyrobach medycznych 


  ( art. 13ust.. art. 135, bowiem to on odpowiada za wprowadzenie produktu 


  do obrotu i używania i ponosi  odpowiedzialność za prawidłowe jego 


  działanie.


  Czy Zamawiający, w świetle powyższego, wyrazi zgodę aby wzajemną 


  kompatybilność zaoferowanych w przetargu produktów różnych producentów 

  można było potwierdzić oświadczeniem Wykonawcy składającego ofertę?



  Jeśli oświadczenie Wykonawcy jest dla Zamawiającego niewystarczające, 



  to czy wystarczy przedłożyć dokument wytwórcy igieł, adapterów 



  i uchwytów, że są one kompatybilne z probówkami producentów, 



  których produkty zostały przez Wykonawcę zaoferowane w przetargu?
Ad. 3. – Zamawiający wyraża zgodę aby wzajemną kompatybilność zaoferowanych

 
 w przetargu produktów różnych producentów można potwierdzić oświadczeniem 
 Wykonawcy składającego ofertę.
Pytanie Nr 4. – Wymagania dodatkowe  „ Okres trwałości probówek min. 12 miesięcy 


  od momentu dostawy”.



  Ponieważ dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie 


  w miarę zgłaszanych zamówień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie 

  trwałości probówek do 6 miesięcy od momentu dostawy? Przy terminie 


  ważności wynoszącym 6 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający 



  jest w stanie zużyć produkty, które są zamawiane w ilościach służących 



  do bieżących badań.
Ad. 4 . – zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ;
Pytanie Nr 5. – Wymagania dodatkowe „ Okres trwałości probówek nie zmniejszy się po 

  otwarciu opakowania”.



  Czy w przypadku probówek do koagulologii Zamawiający wyrazi zgodę 



  na zaoferowanie probówek pakowanych w opakowanie z folii aluminiowej 



  po 10 szt. z terminem ważności wynoszącym 30 dni od chwili otwarcia 


  jednostkowego opakowania?

Ad. 5. – zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ;
Pytanie Nr 6. – Wymagania dodatkowe „ Probówki do badań citowych z trombiną, 


  umożliwiające szybkie wykrzepiania krwi do 5 minut – załączyć 


  potwierdzający dokument producenta”.


  Czy Zamawiający za spełnienie powyższego wymogu przez danego 


  Wykonawcę uzna sytuację, w której dany Wykonawca zaoferuje te same 

  probówki, co inny Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie dokument, 

  z którego wynikać będzie, że probówki do badań citowych z trombiną 


  umożliwiają szybkie wykrzepiania do 5 min?

Ad. 6. – zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ;
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