	Zestaw do elektrokoagulacji składający się z:

	I. Platforma elektrochirurgiczna zawierająca 5 różnych rodzajów energii; 3 tryby monopolarne, tryb bipolarny i system zamykania naczyń

	Parametry urządzenia

	1
	Urządzenie pracujące w  technologii automatycznej regulacji parametrów, co przy wzroście oporności tkanki pozwala na utrzymanie prądu o stałej mocy oraz napięcia. Redukuje to sprzęganie pojemnościowe oraz wyładowanie iskrowe. Działa we wszystkich trybach pracy generatora
	 

	2
	Trzy tryby monopolarne.
	 

	3
	Tryb V- osobny tryb monopolarny pozwalający, dzięki dostarczonej mocy, na rozdzielanie (cięcie) tkanek z zachowaniem hemostazy porównywalnej do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego, bez rozprzestrzeniania się efektu termicznego jak w przypadku standardowej koagulacji
	 

	4
	Automatyczne przejście z fulguracji na spray przy nastawach od 60 Watt i więcej
	 

	5
	Trzy wejścia monopolarne 
	 

	6
	Automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej, działający w zakresie min. 5-135 Ohm
	 

	7
	Trzy tryby bipolarne; niski, standard, macro o mocy wyjściowej min. 95W
	 

	8
	Funkcja autobipolar
	 

	9
	System zamykania naczyń, pęczków naczyń, oraz naczyń limfatycznych do 7mm włącznie o mocy wyjściowej min. 300W
	 

	10
	Możliwość podłączenia dwóch końcówek systemu zamykania naczyń jednocześnie do jednego generatora
	 

	11
	Możliwość podtrzymania stałej kompresji tkanki w szczękach narzędzi poprzez zastosowanie zatrzasku lub dwustopniowego systemu zamykającego w instrumentach systemu zamykania naczyń. 
	 

	12
	Interfejs z trzema niezależnymi ekranami dotykowymi pozwalającymi sterować funkcjami systemu. 
	 

	13
	Ekran lub ekrany aktywne mają być podświetlone, ekran nieaktywny - przyciemniony
	 

	14
	Rozpoznawanie i automatyczna adaptacja parametrów używanej końcówki
	 

	15
	Możliwość instalacji aktualizacji oprogramowania platformy dostępnych na internetowej stronie serwisowej, dokonywanej samodzielnie, bezpłatnie przez Użytkownika
	 

	16
	Przejrzysty program serwisowy umożliwiający szybka diagnostykę ewentualnych uszkodzeń oraz historię pracy urządzenia
	 

	II. Oprzyrządowanie 

	17
	Włącznik nożny trzy przyciskowy, monopolarny
	1 szt.

	18
	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, trzon obustronnie spłaszczony, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Liga Sure Impact.
	18 szt.


Formularz asortymentowy
