
[bookmark: irc_mi] 
	[bookmark: irc_mi1][image: szpi_logo]              

	
SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE

76-100 SŁAWNO ul. I Pułku Ułanów 9
	[image: iso-basemetal]             
ISO 9001:2008
NC-1429




	oznaczenie sprawy: Sterylizacja I/5/2015
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Wszyscy uczestnicy



Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: sterylizacja I/5/2015

Pyt. 1: Czy Zamawiający dopuści testy zmieniające przebarwienie po procesie sterylizacji z zielonego na czarny?
Ad. 1: Tak dopuszczam.

Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuści testy do kontroli sterylizacji parowej w zakresie temperatur od 121°C do 134°C? Sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem odbywa się wyłącznie w zakresie ww. temperatur stąd obecnie wymóg Zamawiającego nie znajduję zastosowania?
Ad. 2: Tak dopuszczam.

Pyt. 3: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływuna ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyrażnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazywania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?
Ad. 3: Tak dopuszczam.

Pyt. 4: Pakiet 1
Czy Zamawiający wymaga w tym pakiecie papieru biodegradowalnego z okresem sterylności 180 dni potwierdzonego certyfikatem?
Ad. 4: Tak, w pozycji nr 15.

Pyt. 5: Pakiet 2 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiejś szerokości taśmę miał na myśli? Powszechnie dostępny rozmiar na rynku to 19 mm?
Ad. 5: Szerokość taśmy to: 19 mm.



Pyt. 6: Pakiet 2 poz. 4
Czy Zamawiający wymagają testy klasy 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową i polem odczytu w postaci dwóch okienek?
Ad. 6: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 7: Pakiet 2 poz. 1,3,4
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym teście oznaczona była aktualnie obowiązująca norma?
Ad. 7: Tak, Zamawiający wymaga.

Pyt. 8: Pakiet  4
Czy Zamawiający będzie wymagał gramatury 70g/m2, co zwiększa wytrzymałość rękawów?
Ad. 8: Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 9: Pakiet 4 
Czy Zamawiający będzie wymagał piktogramu jednorazowego użytku oraz oznaczenia normy 868 cz. 2,3,4,5 na rękawach?
Ad. 9: Tak, Zamawiający wymaga.
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