|  | SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE 76-100 SŁAWNO ul. I Pułku Ułanów 9 | ISO 9001:2008 NC-1429 |
| --- | --- | --- |

| oznaczenie sprawy: Sterylizacja I/5/2015 | Sławno, dnia 17 sierpnia 2015 r |
| --- | --- |

Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy: sterylizacja I/5/2015

Pyt. 1: Czy Zamawiający dopuści testy zmieniające przebarwienie po procesie sterylizacji z zielonego na czarny?

Ad. 1: Tak dopuszczam.

Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuści testy do kontroli sterylizacji parowej w zakresie temperatur od 121°C do 134°C? Sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem odbywa się wyłącznie w zakresie ww. temperatur stąd obecnie wymóg Zamawiającego nie znajduję zastosowania?

Ad. 2: Tak dopuszczam.

Pyt. 3: Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływuna ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyrażnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazywania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?

Ad. 3: Tak dopuszczam.

Pyt. 4: Pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga w tym pakiecie papieru biodegradowalnego z okresem sterylności 180 dni potwierdzonego certyfikatem?

Ad. 4: Tak, w pozycji nr 15.

Pyt. 5: Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiejś szerokości taśmę miał na myśli? Powszechnie dostępny rozmiar na rynku to 19 mm?

Ad. 5: Szerokość taśmy to: 19 mm.

Pyt. 6: Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający wymagają testy klasy 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową i polem odczytu w postaci dwóch okienek?

Ad. 6: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 7: Pakiet 2 poz. 1,3,4

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym teście oznaczona była aktualnie obowiązująca norma?

Ad. 7: Tak, Zamawiający wymaga.

Pyt. 8: Pakiet  4

Czy Zamawiający będzie wymagał gramatury 70g/m2, co zwiększa wytrzymałość rękawów?

Ad. 8: Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 9: Pakiet 4

Czy Zamawiający będzie wymagał piktogramu jednorazowego użytku oraz oznaczenia normy 868 cz. 2,3,4,5 na rękawach?

Ad. 9: Tak, Zamawiający wymaga.